## OPZ
Załacznik nr 2 - korekta (postępowanie ZP/p/05/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 19 pozycji pogrupowanych w IX częściach)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
Część I
1 | Centrala monitorująca + 2 stanowiska. |  |  |  | 1 kpl
2 | Centrala monitorująca + 7 stanowisk. |  |  |  | 1 kpl
Część II
3 | Defibrylator |  |  |  | 2
Część III
4 | EKG |  |  |  | 1
Część IV
5 | Respirator |  |  |  | 7
Część V
6 | USG jezdne |  |  |  | 1
7 | USG jezdne |  |  |  | 1
8 | USG jezdne |  |  |  | 1
Część VI
9 | Artromot CPM ( szyna ) |  |  |  | 2
10 | Mieszalnik masy fango |  |  |  | 1
11 | Diodowy laser terapeutyczny. |  |  |  | 1
12 | Ergometr rowerowy |  |  |  | 2
13 | WKG wirówka kończyn górnych |  |  |  | 1
14 | WKD wirówka kończyn dolnych. |  |  |  | 1
Część VII
15 | Ramię C - jezdne |  |  |  | 1
16 | RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym |  |  |  | 1
17 | RTG przyłóżkowy |  |  |  | 1
Część VIII
18 | Łóżka z materacami |  |  |  | 18
Część IX
19 | Łóżka intensywnej terapii z materacami terapeutycznymi |  |  |  | 4
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Część I
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Centrala monitorująca + 2 stanowiska.
Ilość sztuk: Centrala monitorująca - 1 szt.; kardiomonitor stacjonarny - 2 szt..
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 72 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | Tak
5 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | Tak
6 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | Tak
7 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewniające wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak
8 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | Tak
9 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | Tak
10 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o pobieranie danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | Tak
11 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami. | Tak
12 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o wysyłanie parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | Tak
13 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także pamięci trendów. | Tak
14 | System centralnego monitorowania umożliwiający wyświetlanie parametrów z urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory, aparaty do znieczulania) na ekranie centrali | Tak
15 | Kardiomonitor stacjonarny - 2 szt.
16 | Wymogi ogólne
17 | Oferowane kardiomonitory umożliwiające integrację z klinicznym systemem informatycznym (CIS) tego samego producenta, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak
18 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak
19 | Każde stanowisko systemu monitorowania pacjenta składające się z dużego monitora stacjonarnego oraz niewielkich rozmiarów modułu transportowego, wyposażonego we wbudowany ekran, zapewniającego ciągłość monitorowania parametrów życiowych pacjenta w czasie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji | Tak
20 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak
21 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak
22 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak
23 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania, kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta | Tak
24 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | Tak
25 | Praca w sieci centralnego monitorowania
26 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet | Tak
27 | W ofercie ujęte urządzenia sieciowe niezbędne do połączenia monitorów z systemem centralnego monitorowania. Sieć okablowania infrastrukturalnego zapewnia Zamawiający. | Tak
28 | Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak
29 | Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak
30 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Tak
31 | Montaż
32 | W ofercie ujęte odpowiednie uchwyty montażowe do ściany, umożliwiające zmianę nachylenia, obrót oraz regulację wysokości ekranu. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do aparatu do znieczulania, na kolumnę medyczną i na wózku | Tak
33 | Monitor stacjonarny
34 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu | Tak
35 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak
36 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury, myszy oraz czytnika kodów kreskowych do portu USB. Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami pomiarów poprzez przyciski na wybranych modułach. | Tak
37 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak
38 | Monitor posiadający przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej części z nich. | Tak
39 | Moduł transportowy
40 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min 6” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak | Przekątna ekranu ≥ 7” | 10
40 | Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak
41 | Możliwość sprawnego przełączania pomiędzy przynajmniej 2 widokami modułu transportowego | Tak
42 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak | co najmniej 5 godzin pracy na wbudowanym zasilaniu | 10
43 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie | Tak | 10
44 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak
45 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą | Tak
46 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak
47 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak
48 | Moduł transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym; po podłączeniu odpowidnich przewodów/modułów pomiarowych | Tak
49 | Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: danych demograficznych, pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak
50 | W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podczas transportu, oraz zapewnienia utrzymania ciągłości zapamiętywanych danych Zamawiający wymaga aby moduł transportowy : - w trakcie przemieszczania pacjenta nie wymagał przekładania przewodów i czujników - posiadał możliwość podłączenia do systemu wewnątrzszpitalnego monitorowania pacjentów (integracji do istniejącej technologii monitorowania w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów, oraz na Bloku Operacyjnym. | Tak
51 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową | Tak
52 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie | Tak | 10
53 | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak
54 | Monitorowane parametry
55 | EKG | Tak
56 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak
57 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak
58 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak
59 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak
60 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak
61 | System monitorowania wyposażony w oprogramowanie do pomiaru i opisowej, diagnostycznej analizy spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń. Funkcja realizowana w centrali lub bezpośrednio w każdym z karidomonitorów. | Tak, podać | Analiza realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | 10
62 | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak / Nie | Tak | 10
63 | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie | Tak | 10
64 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak
65 | Analiza arytmii
66 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | 10
67 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać | Algorytm umożliwiający rozpoznawanie arytmii przedsionkowych, w tym migotania przedsionków | 10
68 | Analiza ST/QT/QTc
69 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak
70 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak
71 | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 10
72 | Oddech
73 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak
74 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak
75 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak
76 | Saturacja (SpO2)
77 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać
78 | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak
79 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej lub histogramy saturacji | Tak
80 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak
81 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak
82 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy, elastyczny czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak
83 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
84 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać | Pomiar dwutubowy. Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca. | 10
85 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak
86 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak
87 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak
88 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać | Mankiety dla pacjentów otytłych stożkowe, walidowane do pomiaru na przedramieniu | 10
89 | Temperatura
90 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak
91 | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać
92 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak
93 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry | Tak
94 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
95 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak
96 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak
97 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak
98 | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie | Tak | 10
99 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak
100 | Pomiar kapnografii (CO2)
101 | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
102 | Ilość modułów zapewniająca jednoczesny pomiar na wszystkich stanowiskach, również w trakcie transportu | Tak
103 | W komplecie do każdego modułu: 10 szt. zestawów do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | Tak
104 | Rozbudowa
105 | Możliwość rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika niewymagającego okresowej wymiany, wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10
106 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO na pięciu stanowiskach. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak | prezentacja wyników na ekranie oferowanego kardiomonitora w formie wykresu radarowego | 10
107 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
108 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10
109 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia . Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | pomiar głębokości uśpienia zawierający dwa komponenty: korowe EEG i FEMG z mięśni twarzy. | 10
110 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych | Tak / Nie | Tak | 10
111 | Możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń (respiratorów, aparatów do znieczulania, monitorów rzutu serca) | Tak, podać
112 | Alarmy
113 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak
114 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak
115 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak
116 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak
117 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz na stałe | Tak
118 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak
119 | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak
120 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak, podać
121 | Trendy
122 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin | Tak, podać
123 | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej lub trendy strzałkowe z prezentacją tendencji zmian | Tak
124 | Inne
125 | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak
126 | Kalkulator dawek leków lub aplikacja kliniczna do terapii sepsy lub aplikację typu EWS | Tak
127 | Oferowany system monitorowania kompletny i gotowy do użytku zgodnie z opisanymi wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 180
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Centrala monitorująca + 7 stanowisk.
Ilość sztuk: Centrala monitorująca - 1 szt.; kardiomonitor stacjonarny - 7 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 72 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | Tak
5 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | Tak
6 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | Tak
7 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewniające wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak
8 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | Tak
9 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | Tak
10 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o pobieranie danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | Tak
11 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami. | Tak
12 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o wysyłanie parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | Tak
13 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także pamięci trendów. | Tak
14 | System centralnego monitorowania umożliwiający wyświetlanie parametrów z urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory, aparaty do znieczulania) na ekranie centrali | Tak
15 | Możliwość rozbudowy systemu centralnego monitorowania o funkcję uruchamiania interaktywnego dostępu do szpitalnych aplikacji klinicznych udostępnianych w sieci szpitalnej. Interaktywny dostęp oznacza możliwość podglądu, edycji i dokonywania wpisów w w/w aplikacjach na ekranie oferowanej centrali. Dostęp realizowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych podglądanych i przechowywanych w centrali, np. za pośrednictwem technologii CITRIX.lub równoważnej. | Tak/Nie | Tak | 10
16 | Kardiomonitor stacjonarny - 7 szt.
17 | Wymogi ogólne
18 | Oferowane kardiomonitory umożliwiające integrację z klinicznym systemem informatycznym (CIS) tego samego producenta, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak
19 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak
20 | Każde stanowisko systemu monitorowania pacjenta składające się z dużego monitora stacjonarnego oraz niewielkich rozmiarów modułu transportowego, wyposażonego we wbudowany ekran, zapewniającego ciągłość monitorowania parametrów życiowych pacjenta w czasie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji | Tak
21 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak
22 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak
23 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak
24 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania, kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta | Tak
25 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | Tak
26 | Praca w sieci centralnego monitorowania
27 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet | Tak
28 | W ofercie ujęte urządzenia sieciowe niezbędne do połączenia monitorów z systemem centralnego monitorowania. Sieć okablowania infrastrukturalnego zapewnia Zamawiający. | Tak
29 | Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak
30 | Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak
31 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Tak
32 | Montaż
33 | W ofercie ujęte odpowiednie uchwyty montażowe do ściany, umożliwiające zmianę nachylenia, obrót oraz regulację wysokości ekranu. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do aparatu do znieczulania, na kolumnę medyczną i na wózku | Tak
34 | Monitor stacjonarny
35 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu | Tak
36 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak
37 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury, myszy oraz czytnika kodów kreskowych do portu USB. Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami pomiarów poprzez przyciski na wybranych modułach. | Tak
38 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak
39 | Monitor posiadający przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej części z nich. | Tak
40 | Moduł transportowy
41 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min 6” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak | Przekątna ekranu ≥ 7” | 10
41 | Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak
42 | Możliwość sprawnego przełączania pomiędzy przynajmniej 2 widokami modułu transportowego | Tak
43 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak | co najmniej 5 godzin pracy na wbudowanym zasilaniu | 10
44 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie | Tak | 10
45 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak
46 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą | Tak
47 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak
48 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak
49 | Moduł transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym; po podłączeniu odpowidnich przewodów/modułów pomiarowych | Tak
50 | Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: danych demograficznych, pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak
51 | W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podczas transportu, oraz zapewnienia utrzymania ciągłości zapamiętywanych danych Zamawiający wymaga aby moduł transportowy : - w trakcie przemieszczania pacjenta nie wymagał przekładania przewodów i czujników - posiadał możliwość podłączenia do systemu wewnątrzszpitalnego monitorowania pacjentów (integracji do istniejącej technologii monitorowania w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów, oraz na Bloku Operacyjnym. | Tak
52 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową | Tak
53 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie | Tak | 10
54 | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak
55 | Monitorowane parametry
56 | EKG | Tak
57 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak
58 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak
59 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak
60 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak
61 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak
62 | System monitorowania wyposażony w oprogramowanie do pomiaru i opisowej, diagnostycznej analizy spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń. Funkcja realizowana w centrali lub bezpośrednio w każdym z karidomonitorów. | Tak, podać | Analiza realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | 10
63 | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak / Nie | Tak | 10
64 | Funkcja przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie | Tak | 10
65 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak
66 | Analiza arytmii
67 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | 10
68 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać | Algorytm umożliwiający rozpoznawanie arytmii przedsionkowych, w tym migotania przedsionków | 10
69 | Analiza ST/QT/QTc
70 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak
71 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak
72 | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 10
73 | Oddech
74 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak
75 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak
76 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak
77 | Saturacja (SpO2)
78 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać
79 | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak
80 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej lub histogramy saturacji | Tak
81 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak
82 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak
83 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy, elastyczny czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak
84 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
85 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać | Pomiar dwutubowy. Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca. | 10
86 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak
87 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak
88 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak
89 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać | Mankiety dla pacjentów otytłych stożkowe, na przedramie | 10
90 | Temperatura
91 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak
92 | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać
93 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry | Tak
94 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
95 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak
96 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak
97 | Monitorowanie i wybór nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak
98 | Pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie | Tak | 10
99 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników | Tak
100 | Pomiar kapnografii (CO2)
101 | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
102 | Ilość modułów zapewniająca jednoczesny pomiar na wszystkich stanowiskach, również w trakcie transportu | Tak
103 | W komplecie do każdego modułu: 10 szt. zestawów do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | Tak
104 | Rozbudowa
105 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10
106 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | pomiar głębokości uśpienia zawierający dwa komponenty: korowe EEG i FEMG z mięśni twarzy. | 10
107 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych | Tak / Nie | Tak | 10
108 | Możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń (respiratorów, aparatów do znieczulania, monitorów rzutu serca) | Tak
109 | Alarmy
110 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak
111 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak
112 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak
113 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak
114 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz na stałe | Tak
115 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak
116 | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak
117 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak, podać
118 | Trendy
119 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin | Tak, podać
120 | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej lub trendy strzałkowe z prezentacją tendencji zmian | Tak
121 | Inne
122 | Pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu ( 1 moduł do 7 monitorów ) oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
123 | Moduł lub urządzenie zewnętrzne ( 1 moduł lub urządzenie zewnętrzne do 7 monitorów ) do rozszerzenia monitora o pomiar ciśnienia metoda inwazyjną w 2 kanałach, z funkcją pomiaru ciśnienia śródczaszkowego. W komplecie: przewód do podłączenia 2 przetworników ciśnienia, moduł zerujący ciśnienia śródczaszkowego, czujnik do pomiaru ciśnienia śródmiąższowy z zestawem typu drill/bolt | Tak
124 | Pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO na pięciu stanowiskach. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak | prezentacja wyników na ekranie oferowanego kardiomonitora w formie wykresu radarowego | 10
125 | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak
126 | Kalkulator dawek leków lub aplikacja kliniczna do terapii sepsy lub aplikację typu EWS | Tak
127 | Oferowany system monitorowania kompletny i gotowy do użytku zgodnie z opisanymi wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak
128 | Kliniczny system informatyczny (CIS) do zarządzania danymi medycznymi pacjenta na oddziale intensywnej terapii z modułem systemu integracji kardiologicznej.
129 | Wymogi ogólne
130 | CIS stanowi platformę do zarządzania danymi medycznymi pacjenta na oddziale intensywnej terapii, z możliwością rozbudowy o obsługę bloku operacyjnego, zapewnia ciągłość prowadzenia dokumentacji przebiegu leczenia pacjenta (np. ciągłość prowadzenia terapii lekowej i płynowej, kontynuację liczenia bilansów płynowych, itp.) i umożliwia przeglądanie dokumentacji prowadzonej na tych oddziałach w jednej aplikacji | Tak
131 | CIS pracuje w oparciu o komercyjny system operacyjny oraz komercyjny silnik bazy danych z aktualnym wsparciem producenta | Tak
132 | W ofercie ujęty hardware (serwer/y, UPS, itp.) i software (system operacyjny, silnik bazy danych, oprogramowanie antywirusowe, aplikacja kopii zapasowej, itp.) niezbędne do uruchomienia systemu w pełnej wymaganej funkcjonalności, wraz ze środowiskiem do wirtualizacji | Tak
133 | CIS kompatybilny z oferowanymi kardiomonitorami, umożliwia podłączanie i akwizycję danych z innych urządzeń medycznych: aparatów do znieczulania, respiratorów, pomp infuzyjnych oraz do terapii nerkozastępczej. | Tak
134 | CIS jest certyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EEC | Tak
135 | Licencje i dostęp
136 | W ofercie ujęte licencje zapewniające prowadzenie dokumentacji na: 7 stanowiskach intensywnej terapii | Tak
137 | W ofercie ujęte licencje umożliwiające jednoczesny dostęp do systemu przez 50 użytkowników, na nielimitowanej liczbie szpitalnych stanowisk komputerowych wyposażonych w system operacyjny. | Tak
138 | Licencje dożywotne i niezbywalne | Tak
139 | Dostęp do systemu zabezpieczony loginem i hasłem. Możliwość integracji systemu z domeną szpitalną w celu wykorzystania kont domenowych do dostępu do oferowanego systemu CIS | Tak
140 | Instalacja dostępu do oferowanego systemu CIS na wskazanych przez Zamawiającego komputerach wyposażonych w system operacyjny, podłączonych do sieci informatycznej szpitala | Tak
141 | W komplecie do oferty 2 stanowiska komputerowe All-in-One o min. parametrach: - Ekran: przekątna min. 21", rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, dotykowy, - Procesor: min. Intel Core i5, 2-rdzeniowy, - RAM: 8GB, - Pamięć masowa: dysk SSD min. 240GB, - klawiatura, mysz, - system operacyjny, zapewniający płynną pracę oferowanego systemu CIS oraz modułu intergacji kardiologicznej. | Tak
142 | Funkcje systemu
143 | CIS zapewnia automatyczne zapisywanie parametrów życiowych pacjenta z oferowanych kardiomonitorów. Parametry życiowe zapisywane w kolumnach czasowych o regulowanym interwale, prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej. Dedykowane moduły eksperckie umozliwiajace zarządzanie decyzjami klinicznymi (np. wykrywanie wystąpienia sepsy) | Tak
144 | CIS umożliwia podłączenie do systemu (w celu zapewnienia automatycznej akwizycji danych) innych urządzeń medycznych, m.in.: respiratorów, pomp infuzyjnych, pomp do terapii nerkozastępczej | Tak
145 | CIS umożliwia ręczne i automatyczne zapisywanie danych o prowadzonej leko- i płynoterapii, ręczne zapisywanie danych o wydalanych płynach, m.in. mocz, drenaż, itp. i zapewnia automatyczne obliczanie bilansów płynów, przynajmniej: dobowo. | Tak
146 | CIS umożliwia przygotowywanie zleceń lekarskich (min. leki, płyny, interwencje) i dokumentowanie ich realizacji. Zlecenia mogą być wprowadzane pojedynczo i grupowo (po kilka leków/płynów/interwencji jednocześnie), w tym na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów | Tak
147 | CIS umożliwia ocenę stanu pacjenta według różnych skali ocen, przynajmniej: TISS-28, SAPS, SOFA, APGAR, APACHE II, GLASGOW COMA SCORE. Umożliwia również wprowadzanie do systemu nowych skali ocen | Tak
148 | CIS umożliwia prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej, m.in.: obserwacje wkłuć, cewnika pęcherza moczowego, drenażu, rurki intubacyjnej / tracheotomijnej, dokumentowanie procesu pielęgnacji ran, odleżyn, itp. | Tak
149 | CIS umożliwia prowadzenie raportów (obserwacji) lekarskich i pielęgniarskich | Tak
150 | CIS umożliwia generowanie i wydruk raportów dot. codziennej opieki nad pacjentem. Raporty w formie PDF mogą być wysyłane do zewnętrznych systemów informatycznych (np. HIS) w celu archiwizacji. Konfigurowanie powiadomień w formie "okien popup" dla zleconych wcześniej i zalegających zleceń ( minimum leki, płyny , interwencje) oraz podpowiedzi kliniczne. | Tak
151 | Interfejsy
152 | CIS wyposażony w interfejs HL7 ADT, zapewniający pobieranie danych demograficznych z systemu szpitalnego (HIS) w celu uproszczenia procesu przyjmowania pacjenta | Tak
153 | CIS wyposażony w interfejs HL7 LAB, zapewniający pobieranie wyników badań laboratoryjnych ze szpitalnego systemu laboratoryjnego lub z systemu szpitalnego (HIS) | Tak
154 | CIS wyposażony w interfejs zapewniający wysyłanie raportów PDF do archiwizacji w systemie szpitalnym | Tak
155 | CIS wyposażony w interfejs HL7 w celu integracji z apteką szpitalną, na potrzeby utrzymywania aktualnego stanu biblioteki leków | Tak
156 | W ofercie ujęta konfiguracja w/w interfejsów po stronie oferowanego systemu CIS. | Tak
157 | Wdrożenie
158 | Oferent zobowiązuje się do instalacji sprzętu i oprogramowania w terminie przewidzianym w SIWZ na dostawę i uruchomienie urządzeń medycznych | Tak
159 | Oferent zobowiązuje się do wdrożenia (konfiguracji) systemu w pełnym w/w zakresie zależnym od Oferenta w terminie 1 roku od dnia rozpoczęcia pracy oddziału intensywnej terapii, po odbiorze instalacji oferowanego sprzętu. | Tak
160 | W ofercie ujęte przynajmniej 200 osobogodzin pracy przedstawicieli oferenta, przeznaczonych na konfigurację systemu i szkolenia (nie licząc pierwotnej instalacji sprzętu i oprogramowania). | Tak
161 | Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia osób spośród personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i informatycznego, odpowiedzialnych za wsparcie konfiguracji (wspólne przygotowanie biblioteki leków, formularzy, opis procesów pracy, konfigurację interfejsów, itp.) na każdym z oddziałów objętych systemem | Tak
162 | Integracja systemu ze szpitalnym systemem klinicznym po stronie Dostawcy | Tak
163 | System Integracji kardiologicznej
164 | System zarządzania i archiwizacji zapisów EKG w postaci cyfrowej, umożliwiający przeglądanie i pomiary cech elektrokardiogramów, kontrolę stanu i wyniku badania EKG | Tak
165 | System umożliwia podłączenia min. 300 urządzeń
166 | Instalacja na dedykowanym serwerze lub maszynie wirtualnej udostępnionej przez Szpital. | Tak
167 | Współpraca z aparatami EKG w standardzie komunikacji przewodowej LAN i bezprzewodowej WLAN (WIFI) w oparciu o infrastrukturę sieciową Szpitala | Tak
168 | Możliwość konfiguracji formularza pacjenta w zakresie układu oraz dodawania/usuwania pól | Tak
169 | System pozwalający na uruchomienie co najmniej 5 jednocześnie pracujących użytkowników umożliwiających analizę, opis i przegląd wcześniejszych i aktualnych badań EKG z bazy danych. | Tak
170 | System zbudowany w oparciu a architekturę klient-serwer archiwizacji zapisów z aparatów EKG posiadających zdolność wysyłania zapisów w formacie cyfrowym. | Tak
171 | Baza danych pozwalająca na bezpieczne składowanie danych osobowych i medycznych, stosownie do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, zapewniająca szyfrowanie oraz autoryzację dostępu do bazy. | Tak
172 | Możliwość rozszerzenia przestrzeni danych przez zmianę odniesienia do lokalizacji sieciowej z zachowaniem integralności danych archiwalnych | Tak
173 | Automatyczne kopie bezpieczeństwa co najmniej bazy danych SQL | Tak
174 | Dla badań nagłych automatyczne zakładanie zlecenia w systemie szpitalnym na podstawie danych odczytanych z opaski pacjenta przy użyciu czytników kodów 2D dołączonych do aparatów EKG lub ręcznego wprowadzenia ID pacjenta przy pomocy klawiatury aparatu EKG. | Tak
175 | System przyjmuje, archiwizuje zapisy w otwartym cyfrowym formacie XML. Zapis w bazie SQL. Możliwy re-eksport pojedynczo lub wsadowo do plików XML, PDF i formatów obrazowych (np. TIFF, JPG, itp.) | Tak
176 | Pojemność archiwum nieograniczona, zależna od pojemności serwera | Tak / Nie | Tak | 10
177 | Wykonanie integracji oferowanego systemu ze szpitalnym systemem informatycznym . Zapewnienie niezbędnych licencji. | Tak
178 | Przesyłanie do systemu szpitalnego wyników wykonanych badań EKG z automatycznym przypisywaniem do rekordu pacjenta | Tak
179 | Możliwość filtrowania i rozdzielania zleceń dla aparatów EKG podłączonych do systemu | Tak
180 | Możliwość wykonywania i przesyłania do systemu szpitalnego badań nagłych, bez konieczności ręcznego zakładania zlecenia | Tak
181 | Zestaw funkcji do pomiarów, analizy ręcznej i automatycznej. Cyrkiel ekranowy. System obsługuje zapisy EKG wykonane dla co najmniej 12 odprowadzeń. | Tak
182 | System posiada samodzielną aplikację kompatybilną z systememi informatycznymi. Dostęp do systemu możliwy także za pomocą przeglądarek zgodnych z HTML5. Możliwość instalacji na dowolnej liczbie stanowisk lub dostęp do systemu z dowolnego urządzenia komputerowego we wskazanej sieci LAN działający bez konieczności instalacji kodu wykonywalnego na urządzeniu komputerowym (dostęp do systemu zarządzania EKG poprzez przeglądarki internetowe). | Tak
183 | Dostęp do systemu zarządzania EKG dla urządzeń mobilnych pracujących w systemie iOS lub Android. Możliwość przeglądania EKG, komentowania i zatwierdzania raportów. | Tak
184 | Nieograniczona ilość aparatów EKG pracujących jednocześnie w systemie. Możliwość dołączania kolejnych aparatów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | Tak
185 | Definiowanie nieograniczonej ilości kont/profili użytkownika z nadaniem praw dostępu i ról w systemie. | Tak
186 | Zapisywanie preferencji użytkownika dot. m.in. koloru i tła zapisów, cyrkla, układu okien. | Tak
187 | Automatyczna ocena 12-odprowadzeniowego EKG z pomiarami czasów trwania P, PQ, QRS, QT, QTc, amplitudy P, QRS, T, poziomu ST. Korekcja QTc wg formuł Bazetta i Fridericii’ego | Tak
188 | Automatyczna intepretacja 12-odprowadzeniowego EKG | Tak
189 | Wizualizacja pobudzeń stymulatora w systemie zarządzania: dedykowany kanał lub znaczniki nad krzywą EKG do opisu pobudzeni impulsów stymulatora | Tak
190 | Funkcje pomiarowe systemu zarządzającego badaniami EKG: | Tak
- filtry antyaliasingu pozwalające na wygładzanie linii krzywych EKG (dolno- i górnoprzepustowe, sieciowy, artefaktów i pływania linii)
- zwiększanie lub zmniejszanie wzmocnienia dla odprowadzeni kończynowych i piersiowych
- możliwość eliminacji nakładania się krzywych EKG na skutek dużej amplitudy sygnału
- zmiana formatów wyświetlania i wydruku (m.in. 6x2, 12x1, 3x4 w układach standard i Cabrera)
- zwiększanie lub zmniejszanie prędkości przesuwu
- prezentacja krzywych EKG w różnych postaciach np.: ogólnej, median lub w formie prezentacji rytmu
- manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego: pomiar odstępu PQ i odcinka PQ, czas trwania QRS, pomiar czasu trwania QT, pomiar interwałów RR,
- pomiary ST (ręczne i automatyczne)
- wizualizacja izolinii, według której wykonywane są aktualne pomiary
- włączanie i wyłączanie siatki milimetrowej na ekranie.
- narządzie powiększania (zoom) krzywej EKG w dowolnym kanale.
191 | Baza opisów kodowanych (kody i rozwinięcia tekstowe). Oznaczanie i wyświetlanie wyrażeń najczęściej wykorzystywanych do opisu badania. Opisy automatyczne z aparatu i systemu oraz ręczne. | Tak
192 | tworzenie własnych słowników fraz i rozpoznań klinicznych oraz elektrokardiograficznych. | Tak
193 | generowanie raportu o wadliwie wykonanych EKG (niska jakość, itp.) | Tak
194 | Funkcje wyszukiwania pacjentów i badań wg rozmaitych kryteriów, m.in.: ID pacjenta, nazwiska, dat badań, statusu badań, pól własnych użytkownika. Grupowanie badań wg ID pacjenta i otwieranie przeglądu i/lub edycji wszystkich jego badań. | Tak
195 | Przywracanie oryginalnego opisu diagnozy w miejsce bieżących zmian edycji opisu. Reanaliza zapisu po korekcie danych pacjenta (np. wieku, płci). | Tak
196 | wyświetlanie na jednym ekranie wszystkich potwierdzonych i niepotwierdzonych badań pacjentów. | Tak
197 | ręczne, wizualne oraz automatyczne porównywania badań EKG. Pełna historia badań pacjenta z pomiarami. | Tak
198 | generowanie raportu o aktywności urządzenia (ilości wykonanych zapisów) | Tak
199 | Definiowanie drukarek sieciowych do automatycznych wydruków badań z aparatów EKG (dany aparat na danej drukarce) | Tak
200 | funkcjonalność całkowitego odłączenia wydruków termicznych i przejęcie wydruków przez system na zdefiniowanych drukarkach sieciowych lub lokalnych. | Tak
201 | przyporządkowanie urządzenia do miejsca pracy w szpitalu a także do lekarza prowadzącego z możliwością automatycznego przesyła badań z danego urządzenia do zdefiniowanej skrzynki lekarza | Tak
202 | ustawienie automatyzacji dystrybucji zapisów i raportów EKG w sieci szpitala, exportu pdf na wskazane adresy i lokacje | Tak
203 | System archiwizacji otwarty na podłączenie i przesyłanie zapisów EKG różnych firm i różnych urządzeń (np. systemów holterowskich, wysiłkowych, systemów monitorowania pacjenta (kardiomonitorów, telemetrii), defibrylatorów itp. | Tak
204 | System zapewnia kontrolę dostępu dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom zapewniającym zgodność z przepisami HIPAA. | Tak
205 | Zdalny dostęp serwisowy przez VPN. | Tak
206 | Integracja systemu ze szpitalnym systemem klinicznym po stronie Dostawcy | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 190
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część II
Poz. nr 3
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Defibrylator
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
3 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów | Tak
4 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak
5 | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe. | Tak
6 | Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak
7 | Defibrylacja dwufazowa - w trybie AED - w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne 20 min. poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej | Tak
8 | Moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku | Tak
9 | Monotorowanie i rejestracja
10 | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu | Tak/Nie | Tak | 10
11 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak
12 | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych | Tak
13 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek | Tak
14 | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). | Tak
15 | EKG/ Respiracja
16 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem | Tak
17 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | Tak
18 | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV | Tak
19 | Stymulacja zewnętrzna
20 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak
21 | Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA | Tak
22 | Pulsoksymetria
23 | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy | Tak
24 | NIBP
25 | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg | Tak
26 | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów | Tak
27 | Monitorowanie RKO
28 | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu
29 | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Tak/Nie | Tak | 10
30 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Tak
31 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | Tak/Nie | Tak | 10
32 | Kapnometria
33 | Monitorowanie etCO2 i respiracji u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2 min. 0 99 mmHg, zakres częstości oddechów min. 0-99 /minutę | Tak
34 | Wyposażenie
35 | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | Tak
36 | Kabel do stymulacji | Tak
37 | Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt., | Tak
38 | Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min 1 kpl. i dla dzieci min. 1 kpl.. | Tak
39 | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. , | Tak
40 | Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min. 1 kpl. | Tak
41 | Torba na akcesoria z możliwością zamontowania łyżek twardych | Tak
42 | Dodatkowe
43 | Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzone w materiałach firmowych producenta | Tak/Nie | Tak | 10
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część III
Poz. nr 4
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
EKG
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak
5 | Odrzucanie sygnałów powszechnych >135 dB | Tak
6 | System oparty o szybki procesor 32 bitowy | Tak
7 | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | Tak
8 | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak
9 | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak
10 | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak
11 | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Tak
12 | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | Tak
13 | Analiza i interpretacja wyników EKG. | Tak
14 | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak
15 | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | Tak/Nie | Tak | 10
16 | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000Hz | Tak/Nie | Tak | 10
17 | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150HZ | Tak/Nie | Tak | 10
18 | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | Tak/Nie | Tak | 10
19 | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak
20 | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: | Tak
• Standard
• Cabrera
• NEHB
• SEQ4
21 | Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopi raportu do 5 sztuk | Tak
22 | Drukarka
23 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak
24 | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak
25 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak
26 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak
27 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak
28 | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość ,minimum 800x480 | Tak
29 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak
30 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak
31 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | Tak
32 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak
33 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak
34 | Klawiatura
35 | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapis | Tak
36 | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | Tak
37 | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | Tak/Nie | Tak | 10
38 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 90 badań EKG lub 3 godzin ciągłego monitorowania pacjenta. | Tak
39 | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak
40 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg | Tak
41 | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury, lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak
42 | Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD | Tak
43 | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN | Tak
44 | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym | Tak
45 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak
46 | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część IV
Poz. nr 5
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Respirator
Ilość sztuk: 7
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Wymagania ogólne
5 | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | Tak
6 | Podstawowy kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora | Tak
7 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 72 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak/Nie | Tak | 10
8 | Kolorowy ekran respiratora typu touch and swipe ( dotknij i przeciągnij stronę ) | Tak/Nie | Tak | 10
9 | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | Tak
10 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,5 do 5,0 bar. | Tak
11 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,5 do 5,0 bar. | Tak
12 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | Tak
13 | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 20 min. Pracy | Tak podać | min. 45 minut | 10
14 | Trybr wentylacji
15 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | Tak
16 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak
17 | Wentylacja spontaniczna | Tak
18 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak
19 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | Tak
20 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | Tak
21 | Wdech manualny | Tak
22 | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak
23 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak
24 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | Tak
25 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | Tak
26 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | Tak, podać
27 | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta. lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS z automatycznym dostosowywanie oraz możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego. lub Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia Bi-Level z gwarantowaną objętością. | Tak, podać | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia Bi-Level z gwarantowaną objętością. | 10
28 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | Tak
29 | Parametry nastawne
30 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | Tak
31 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | Tak
32 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do120 l/min | Tak
33 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 nastawiany bezpośrednio | Tak
34 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | Tak
35 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak
36 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | Tak, podać
37 | Płynnie lub skokowo regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | Tak
38 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 9 l/min | Tak
39 | Pomiary parametrów
40 | Integralny pomiar stężenia tlenu przy pomocy czujnika paramagnetycznego lub galwanicznego. W przypadku zaoferowania respiratora wymagającego zużywalnego czujnika tlenu zamawiający oczekuje dostarczenia 5 czujników galwanicznych do każdego urządzenia. | Tak
41 | Pomiar stężenia O2 przy pomocy niezużywalnego czujnika tlenu (nie galwanicznego) | Tak/Nie | Tak | 10
42 | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak
43 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | Tak
44 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak
45 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | Tak
46 | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak
47 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | Tak
48 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | Tak
49 | Pomiar ciśnienia plateau | Tak
50 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | Tak
51 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak
52 | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | Tak, podać
53 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | Tak
54 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak
55 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak
56 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | Tak
57 | Możliwośc rozbudowy o pomiar CO2 z prezentacją krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora. | Tak
58 | Monitor graficzny
59 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | Tak
60 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu co najmniej 4 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak/Nie | Tak | 10
61 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak
62 | Alarmy / sygnalizacja
63 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak
64 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak
65 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak
66 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | Tak
67 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | Tak
68 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak, podać
69 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | Tak
70 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | Tak
71 | Alarm wysokiego ciśnienia | Tak
72 | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak
73 | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Tak
74 | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak
75 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak
76 | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak
77 | Inne funkcje i wyposażenie
78 | Automatyczna detekcja pacjenta | Tak
79 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | Tak
80 | Funkcja czuwania. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator powinien rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | Tak
81 | Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów wentylacji minutowej wydechowej niskiej i wysokiej oraz niskiej i wysokiej ilość oddechów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby oraz tryb wentylacji dwupoziomowej ze wsparciem ciśneiniowym oddechu pacjenta na obu poziomach | Tak/Nie | Tak | 10
82 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak
83 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | Tak
84 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak, podać
85 | Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych, 2 zastawki wydechowe- sterylizowalne lub wydechowe filtry przeciwbakteryjne z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych i 5 szt. wielorazowych | Tak, podać
86 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | Tak
87 | Nebulizator nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 5.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | Tak
88 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | Tak
89 | Pomiar przy pomocy komatybilnego z respiratorem modułu: VC02- wytwarzania dwutlenku węgla, V02- zużycia tlenu, RQ-wskaźnika oddechowego, EE- wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym. Pomiary,nastawy pomiarów wyświetlane na ekranie respiratora, zarzadzanie danymi poprzez menu respiratora lub każdy respirator wyposażony w urządzenie zewnętrzne mierzące i obrazujące powyższe parametry przy pomocy dwukierunkowej turbiny cyfrowej, paramagnetycznego czujnika tlenu, przeznaczone do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej i umożliwiający komunikację przez: USB A-B, RS-232, HR-TTL, Flowmeter Port, SpO2 Port. | Tak, podać
90 | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej oraz pomiar wpływu zmiany ciśnienia końcowo- wydechowego PEEP na objętość FRC czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym realizowany przez respirator z wyświetlaniem wyniku na ekranie respiratora i nastawami za pomocą menu- pomiar realizowany przez wszystkie respiratory lub każdy respirator wyposażony w zewnętrzne urządzenie do pomiaru czynnościowej pojemności zalegającej | Tak, podać
91 | Pomiar wpływu zmiany ciśnienia końcowo- wydechowego PEEP na objętość FRC czynnościowej pojemności zalegającej | Tak/Nie | Tak | 10
92 | Wyznaczanie ciśnienia za pomocą cewnika umieszczonego w rurce intubacyjnej lub wbudowany w respirator manometr elektroniczny do pomiaru ciśnienia i automatycznego dostosowania ciśnienia do nastaw wentylacji w mankietach rurek intubacyjnych. | Tak, podać
93 | Pomiar krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzyków lub dostawa respiratora wyposażonego w automatyczny manewr kreślenia dużej pętli ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów oraz graficzną prezentacja obrazu płuc pacjenta z możliwością kalibracji i zapamiętania obrazu odniesienia. Pomiary pomocne w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | Tak, podać
94 | Wbudowane w respirator urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłosniowej ( kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheostomijnymi ). Minimum dwa nastawy urządzenia - tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego ( regulacja siły ssania w respiratorze ). Na wyposażeniu zestaw startowy akcesoriów zuzywalnych do oferowanego systemu odsysania oraz min. 50 sztuk / respirator rurek intubacyjnych, wyposażonych w system drenażu przestrzeni podgłośniowej lub procedura odsysania składająca się z trzech faz: faza 1 natlenianie: Respirator podaje zwiększoną ilość tlenu przez dwie minuty lub do czasu odłączenia pacjenta. faza 2 gotowość do odsysania: Respirator przełącza się w tryb gotowości do odsysania na dwie minuty lub do czasu ponownego podłączenia pacjenta. faza 3: Respirator podejmuje ponownie wentylację z bieżącymi ustawieniami, podając zwiększoną ilość tlenu przez dwie minuty. | Tak, podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 80
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część V
Poz. nr 6
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
USG jezdne
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Aparat przeznaczony dla intensywnej terapii | Tak
5 | USG cyfrowe, stacjonarne z funkcją doplera kolorowego | Tak
6 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak
7 | Zasilanie 230 V, 50-60Hz | Tak
8 | Aparat zbudowany na mobilnej platformie o czterech skrętnych kołach z możliwością blokady, składający się z jednostki centralnej, konsoli, monitora, kompletu głowic i videoprintera | Tak
9 | Waga aparatu max. 75 kg | Tak
10 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 3 | Tak
11 | Monitor LCD, przekątna ekranu min. 17 cali | Tak
12 | Rozdzielczość monitora LCD min.1200x1000 pixel | Tak, podać
13 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przechył | Tak /Nie | Tak | 10
14 | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię dwu przegubowe | Tak, podać
15 | Pulpit ceramiczny lub szklany pozbawiony potencjometrów, przycisków i przełączników | Tak
16 | Panel nadający się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej, w tym również preparatami na bazie alkoholi | Tak
17 | Regulacja wysokości panelu sterowania min. 20 cm | Tak, podać
18 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak | klawiatura wysuwana | 10
19 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 1-12 MHz | Tak, podać | szerszy zakres | 10
20 | Dynamika systemu min. 170 dB | Tak, podać
21 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) min. 1000 obraz. | Tak, podać
22 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak
23 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach, co najmniej JPEG, AVI | Tak
24 | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD | Tak
25 | Eksportowanie na nośniki przenośne Pen-Drive | Tak
26 | Eksportowanie na nośniki przenośne HDD | Tak
27 | Napęd CD/DVD | Tak
28 | Pojemność wewnętrznego dysku HDD min. 320 GB | Tak, podać
29 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak
30 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak
31 | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | Tak, podać
32 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak
33 | Wbudowany akumulator lub zewnętrzny UPS zapewniający ciągłą pracę urządzenia przez min 45 min. | Tak, podać | 2 h i więcej | 10
34 | Wbudowane w aparat wyjście video | Tak
35 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak
36 | Możliwość transferu obrazów do sieci szpitalnej, aparat musi posiadać modalności DICOM STORE, Store Commitment, Worklist, Print | Tak
37 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej | Tak
38 | Tryb 2D (B-Mode) | Tak
39 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy convex min. 30 cm | Tak, podać
40 | Suwaki wzmocnienia strefowego TGC | Tak
41 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE | Tak
42 | Porównywanie ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak
43 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode dla obrazu diagnostycznego min. 500 obr/sek | Tak, podać
44 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak
45 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak
46 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak
47 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | Tak
48 | Obrazowanie trapezowe | Tak
49 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub inne rozwiązanie umożliwiające wysyłanie wiązki pod różnymi kątami | Tak
50 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak
51 | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak
52 | Tryb spektralny doppler pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak
53 | Zakres prędkości przy zerowym kącie min. 8,5 m/sek | Tak, podać
54 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-20 mm | Tak, podać
55 | Regulacja uchylności wiązki Dopplera min.+/-15 stopni | Tak, podać
56 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min.+/- 70 stopni | Tak, podać
57 | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak
58 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak
59 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak
60 | TRYB DOPPLER KOLOROWY (CD) | Tak
61 | Prędkość odświeżania dla CD min.100 klatek/sek | Tak, podać
62 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-15 stopni | Tak, podać
63 | Ilość map kolorów min 8 | Tak, podać
64 | Tryb doppler ciągły (CWD) | Tak
65 | Zakres prędkości przy zerowym kącie min. 12.0 m/sek | Tak, podać | 18 m/s lub więcej | 10
66 | Tryb angilologiczny (doppler mocy) | Tak
67 | Tryb angiologiczny kierunkowy (Doppler mocy) o wysokiej czułości lub inne rozwiązanie zapewniające wysoką czułość i rozdzielczość w obrazowaniu wolnych przepływów | Tak
68 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak
69 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, małych narządów, naczyniowe, kardiologiczne, nerwy, FAST | Tak
70 | Liczba par kursorów pomiarowych min. 8 | Tak, podać
71 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak
72 | Możliwość archiwizacji raportów z przeprowadzonego badania na dysku twardym aparatu lub w systemie PACS | Tak
73 | Doppler tkankowy | Tak
74 | Oprogramowanie poprawiającą wizualizację igły prowadzonej w płaszczyźnie in plane | Tak | Tak/Nie | 10
75 | Rozbudowa o głowicę przezprzełykową matrycową z elektroniczną rotacją płaszczyzny skanowania min 180 stopni | Tak | Tak/Nie | 10
76 | Głowice obrazowe | Tak
77 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej | Tak
78 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika – min. 2 – 6.0 MHz | Tak
79 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | Tak
80 | Liczba elementów akustycznych – min. 128 | Tak, podać | 320 lubi wiecej elementów | 10
81 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak
82 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań narządów powierzchownych i naczyniowych | Tak
83 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika – zakres min. 7 -12 MHz | Tak, podać | 4 - 12,0 MHz lub wiecej | 10
84 | Szerokość pola widzenia FOV – szerokość 38 mm | Tak
85 | Liczba elementów akustycznych – min. 128 | Tak, podać
86 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak
87 | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych i płuc | Tak
88 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika – min. 2.0 – 4.0 MHz | Tak, podać
89 | Szerokość kąta widzenia – min. 90 stopni | Tak, podać
90 | Liczba elementów akustycznych – min. 80 | Tak, podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 90
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 7
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
USG jezdne
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Aparat przeznaczony dla ortopedii | Tak
5 | USG cyfrowe, stacjonarne z funkcją Dopplera kolorowego | Tak
6 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak
7 | Zasilanie 230 V, 50-60Hz | Tak
8 | Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę | Tak
9 | Cyfrowy monitor LCD TFT/SIPS lub OLED o przekątnej ekranu min. 17" z regulacją lewo-prawo oraz kątem nachylenia | Tak, podać | 21" lub wiekszy | 10
10 | Dynamika systemu min. 180dB | Tak, podać | 270 dB lub wieksza | 10
11 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 800 000 | Tak, podać | 4 000 000 lub więcej | 10
12 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 18 MHz | Tak, podać
13 | Głębokość skanowania min. 1-30 cm | Tak, podać
14 | Obrazowanie panoramiczne | Tak
15 | Jednostka centralna z minimum trzema aktywnymi i równorzędnymi gniazdami przyłączania głowic obrazowych | Tak
16 | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta | Tak
17 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej min 10” | Tak, podać
18 | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak, podać
19 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 1500 klatek. | Tak, podać
20 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | Tak, podać
21 | Podstawa jezdna z min 4-ma obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich | Tak
22 | Pełen pakiet obrazowy i pomiarowy do badania MSK i małych narządów | Tak
23 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 700 Hz | Tak, podać | 1 800 Hz lub wiecej | 10
24 | Zoom min 8x w obrazach zatrzymanych i w czasie rzeczywistym | Tak, podać
25 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | Tak, podać
26 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza | Tak
27 | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie diagnostycznym | Tak
28 | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | Tak, podać
29 | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie | Tak, podać
30 | Korekcja bramki dopplerowskiej ± 80° | Tak, podać
31 | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach 1-16mm | Tak, podać
32 | Wybór map koloru kodujących przepływ | Tak, podać
33 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicy liniowej. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | Tak, podać | 9 kątów lub więcej | 10
34 | Kolor doppler | Tak
35 | Power dopler – oraz power dopler kierunkowy | Tak
36 | Pulpit sterujący o regulowanej lewo-prawo oraz góra-dół | Tak
37 | Regulowana wysokość pulpitu sterowniczego min. 20 cm | Tak
38 | Videodrukarka do archiwizacji zdjęć | Tak
39 | Głowice ultradźwiękowe
40 | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa
41 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 6,0 – 18,0 MHz | Tak, podać
42 | Szerokość czoła głowicy max. 40mm | Tak
43 | Głowica minimum 190 elementów akustycznych | Tak, podać | 512 lub więcej elementów | 10
44 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak
45 | Głowica liniowa o szerokim czole
46 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 7,0 – 12,0 MHz | Tak, podać
47 | Szerokość czoła głowicy min. 45mm | Tak
48 | Głowica minimum 190 elementów | Tak, podać | 300 lub więcej elementów | 10
49 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak
50 | Głowica liniowa hokejowa
51 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 8,0 – 15,0 MHz | Tak, podać
52 | Szerokość czoła głowicy max. 27mm | Tak
53 | Głowica minimum 128 elementów | Tak, podać | 256 lub więcej elementów | 10
54 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak
55 | Głowica convex wieloczęstotliwościową
56 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 2,0 – 5,0 MHz | Tak, podać
57 | Kąt pola skanowania min. 70° | Tak
58 | Głowica minimum 190 elementów akustycznych | Tak, podać
59 | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT oraz MRI, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak
60 | Archiwizacja obrazów
61 | Moduł ( software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | Tak
62 | Nagrywarka DVD/ RW wbudowana w aparat pozwalająca na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak
63 | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | Tak
64 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Tak
65 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy badań z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 80
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 8
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
USG jezdne
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Aparat przeznaczony dla radiologii | Tak
5 | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | Tak, podać
6 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy, wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 1,5 – 20 MHz, | Tak, podać | szerszy zakres | 10
7 | Dynamika systemu > 250 dB | Tak, podać | 310 dB lub więcej | 10
8 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 300 000 | Tak, podać | 4 000 000 lub więcej | 10
9 | Zasilanie 230 V, 50-60Hz | Tak
10 | Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę | Tak
11 | Cyfrowy monitor LCD TFT/SIPS lub OLED, wielkość ekranu min. 21’’, rozdzielczość monitora min. 1600 x 1000 | Tak, podać
12 | Monitor regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zamontowany na ruchomym ramieniu min. 2 przegubowym | Tak, podać
13 | Możliwość powiększania obrazu diagnostycznego (sektorowego) wraz z informacjami ogólnymi oraz informacjami liczbowymi dotyczącymi nastaw aparatu do wielkości min. 50 % powierzchni monitora | Tak, podać | 90% lub więcej | 10
14 | Pulpit sterujący o regulowanej pozycji w trzech płaszczyznach | Tak
15 | Aparat mobilny, waga nie większa niż 130 kg | Tak, podać
16 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 | Tak, podać
17 | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta | Tak
18 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2 000 obrazów, maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – min. 30 sek. | Tak, podać
19 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach, co najmniej JPEG, AVI, DICOM, eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD, napęd CD/DVD wbudowany w aparat, wewnętrzny dysk twardy HDD –minimalna pojemność - 500 GB, wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak
20 | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak
21 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | Tak
22 | Podstawa jezdna z min 4-ma obrotowymi kołami i możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich centralnym hamulcem | Tak
23 | Możliwość regulacji wysokości konsoli min 20 cm | Tak
24 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 1000 Hz | Tak
25 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 30 cm, zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – wartość powiększenia min. 8 krotne | Tak
26 | Obrazowanie panoramiczne | Tak
27 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | Tak
28 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku | Tak
29 | Obrazowanie trapezowe lub równoważne obrazowanie rombowe, obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak
30 | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak
31 | Tryb 2D (B-mode) | Tak
32 | Tryb Duplex (2D + PWD), tryb Triplex (2D + PWD+CD) | Tak
33 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki | Tak
34 | Tryb M | Tak
35 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy: zakres prędkości min. 5 m/sek. dla zerowego kąta, wielkość bramki Dopplerowskiej – min. 1-18 mm, regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. ±25 stopni, możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie, korekcja kąta bramki Dopplerowskiej ± 60° | Tak, podać | ± 85° lub więcej | 10
36 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym, automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak
37 | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie | Tak
38 | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM): min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy, prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek, regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. ±25 stopni, regulacja ilość map kolorów | Tak
39 | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak
40 | Tryb detekcji wolnych przepływów o bardzo małej energii dostępny na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak
41 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym: do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne | Tak
42 | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 8 | Tak
43 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak
44 | Głowice ultradźwiękowe
45 | Głowica convex
46 | Convex wieloczęstotliwościowa do badań narządów jamy brzusznej | Tak
47 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,0 – 5,0 MHz | Tak
48 | Kąt widzenia min. 90° | Tak
49 | Promień krzywizny 50 mm ± 10 mm | Tak
50 | Głowica wykonana w technologii spolaryzowanych kryształów | Tak
51 | Liczba elementów akustycznych min. 190 | Tak, podać | 320 lub więcej | 10
52 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak
53 | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa
54 | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów oraz narządu ruchu | Tak
55 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 6,0 – 18,0 MHz | Tak, podać | zakres 2,0 - 22 MHz lub większy | 10
56 | Liczba elementów akustycznych min. 190 | Tak, podać | 1 500 elementów lub więcej | 10
57 | Szerokość czoła głowicy min. 38 mm | Tak
58 | Głowica liniowa do badań naczyniowych
59 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badania przepływów naczyniowych | Tak
60 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 – 12,0 MHz | Tak, podać
61 | Liczba elementów akustycznych min. 190 | Tak, podać | 320 lub więcej | 10
62 | Funkcja elastografii (strain) w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany dostępne na oferowanej głowicy liniowej | Tak
63 | Funkcja elastografii (Shear Wave) kodowanej kolorem. Możliwość uzyskania w raporcie wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s. | Tak
64 | Możliwość rozbudowy: Opcja łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI | Tak
65 | Możliwość wykonywania procedury u pacjentów z wbudowanym rozrusznikiem serca. | Tak
66 | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT oraz MRI, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak
67 | Archiwizacja obrazów
68 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach, co najmniej BMP lub równoważny JPEG, AVI, DICOM, eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD, napęd CD/DVD wbudowany w aparat, wewnętrzny dysk twardy HDD –minimalna pojemność - 500 GB, wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak
69 | Moduł ( software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatryczne, osób dorosłych oraz naczyniowe | Tak
70 | Nagrywarka DVD/ RW wbudowana w aparat pozwalająca na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak
71 | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | Tak
72 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 90
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część VI
Poz. nr 9
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Artromot CPM ( szyna )
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Szyna CPM do stawu kolanowego i biodrowego | Tak
5 | Zakres ruchomości dla stawu kolanowego (wyprost zgięcie) min. od - 10° do max. 135° | Tak
6 | Zakres ruchomości dla stawu biodrowego (wyprost zgięcie) min. od 10° do max. 75° | Tak, podać
7 | Zakres ruchomości dla stawu skokowego min. - 25° do 40° | Tak, podać
8 | Zgięcie grzbietowe min. 30° | Tak, podać
9 | Inwersja min. 30° | Tak, podać
10 | Ewersja min. 30° | Tak, podać
11 | Prędkość Min. od 45° do max. 155°/min | Tak, podać
12 | Dla pacjentów o wzroście 145-195 cm i wadze do 130 kg | Tak, podać
13 | Wymiary kończyny Min. od 71 do min. 99 cm | Tak, podać
14 | Wymiary kości piszczelowej Min. od 38 do min. 53 cm | Tak, podać
15 | Sterowanie za pomocą ręcznego pilota | Tak, podać
16 | Autodiagnostyka urządzenia podczas każdorazowego uruchamiania | Tak, podać
17 | Możliwość zablokowania panelu sterowania urządzeniem | Tak, podać
18 | Przerwa wyprostu i zgięcia regulowana co najmniej od 0 do 900 sekund | Tak, podać
19 | Nieograniczony czas działania urządzenia | Tak, podać
20 | Wymiary urządzenia (dł. x szer.) 94 x 33 cm ± 1cm | Tak, podać
21 | Waga max 12 kg | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 10
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Mieszalnik masy fango
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Urządzenie składające się z mieszalnika o pojemności min 40 l i cieplarki na min 14 szuflad | Tak, podać
5 | Energooszczędny mieszalnik wykonany ze stali szlachetnej z podgrzewanym zaworem spustowym i elektronicznym sterowaniem | Tak, podać
6 | Funkcje sterownika w mieszalniku: - grzanie praca normalna w zakresie temperatury - mieszanie, - sterylizacja w przyjętym zakresie temperatury, - start z opóźnieniem uruchomienia urządzenia o zaprogramowaną liczbę godzin | Tak, podać
7 | Zakres temperatur mieszalnika: od min. 55 do 90o C, temperatura sterylizacji 130o C | Tak, podać
8 | Zasilanie mieszalnika: 400 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2300 W | Tak, podać
9 | Cieplarka z termoobiegiem na 14 szuflad min 40 x 60 cm, wykonana ze stali szlachetnej o wymiarach min 76x68x78 cm | Tak, podać
10 | Zakres temperatur w cieplarce: od ok. 25 do 80 C, | Tak, podać
11 | Cykl dobowy – ustawienie godzin włączenie i wyłączenia cieplarki | Tak, podać
12 | Zbiornik oraz mieszadło wykonane w całości ze stali nierdzewnej | Tak, podać
13 | Podgrzewany spust masy fango | Tak, podać
14 | Ergonomiczna dźwignia spustu masy fango osadzona z boku urządzenia | Tak, podać
15 | Zasilanie cieplarki: 230 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2300 W | Tak, podać
16 | Folia do wykonywanie zabiegów, wieszak do folii | Tak, podać
17 | Masa fango parafiny dostarczonej w pierwszej dostawie min 60 kg | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 11
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Diodowy laser terapeutyczny.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Sterownik: możliwość pracy z różnymi sondami zabiegowymi: sondy punktowe, sondy powierzchniowe (prysznicowe), sondy skanujące | Tak, podać
5 | Uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne podłączenie sond zabiegowych:2 szt. | Tak, podać
6 | Parametry wyświetlane w trakcie zabiegu: czas (malejąco), dawka (narastająco), moc sondy, numer procedury | Tak, podać
7 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby niepożądane: - blokada elektroniczna (kod) | Tak, podać
8 | Blokada drzwiowa: aktywowana elektronicznie | Tak, podać
9 | Licznik czasu pracy sond zabiegowych | Tak, podać
10 | Pomiar mocy sond punktowych:okienko pomiarowe | Tak, podać
11 | Pomiar mocy sond prysznicowych i skanujących: zewnętrzny miernik mocy | Tak, podać
12 | Tryb pracy sond: ciągły i impulsowy | Tak, podać
13 | Zakres częstotliwości: 1 – 10 000 Hz | Tak, podać
14 | Regulacja mocy sond: 20 – 100% | Tak, podać
15 | Zaprogramowane procedury terapeutyczne:dla sond punktowych: 60 rehabilitacyjnych | Tak, podać
| 50 – stomatologicznych | Tak, podać
| dla sond skanujących: 30 – rehabilitacyjnych | Tak, podać
16 | Sekwencje zabiegowe: dla sond punktowych: 50 rehabilitacyjnych, 40 stomatologicznych | Tak, podać
| Dla sond skanujących: 30 rehabilitacyjnych | Tak, podać
17 | Procedury użytkownika dla sond punktowych: 50 | Tak, podać
18 | Wybieranie jednostek chorobowych: wg nazwy/wg numerów, klawisz szybkiego dostępu | Tak, podać
19 | uchwyty parkujące dla sond punktowych: 1 szt. | Tak, podać
20 | zakończenia przewodów sond: metalowe, z nakrętką zabezpieczającą | Tak, podać
21 | soczewki sond punktowych: metalowe, zdejmowane końcówki, przystosowane do dezynfekcji od wewnątrz | Tak, podać
22 | Wyświetlacz typu LED, podświetlany | Tak, podać
23 | Edycja ustawień użytkownika: zmiana kodu dostępu, ustawiania blokady drzwiowej i ustawień sygnału dźwiękowego | Tak, podać
24 | Sonda skanująca: | Tak, podać
| źródła promieniowania laserowego niezależne, światło czerwone i podczerwone instalowane bezpośrednio w głowicy skanera. | Tak, podać
| - światło czerwone R: | Tak, podać
| tryb pracy: ciągły i impulsowy, długość fali 656 nm moce sond 100mW | Tak, podać
| - światło podczerwone IR: | Tak, podać
| tryb pracy: ciągły i impulsowy, długość fali 808 nm | Tak, podać
| moce sond 500 mW | Tak, podać
| - tryb pracy R, IR oraz R+IR | Tak, podać
| -kształt naświetlanej powierzchni koło, elipsa, kwadrat, prostokąt | Tak, podać
| - funkcja „pilot” dowolna regulacja pola zabiegowego | Tak, podać
| - funkcja „offset” dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola zabiegowego | Tak, podać
| Sonda punktowa: | Tak, podać
| - tryb pracy: ciągły i impulsowy, długość fali 808 nm | Tak, podać
| moc sondyIR 500 mW | Tak, podać
25 | Statyw skanera mobilny, łatwy w manewrowaniu, wyposażony w koła jezdne, z wyprofilowaną półką na sterownik | Tak, podać
26 | Stabilne ramię statywu wspomagane mechanizmem sprężynowym,zabezpieczającym przed opadaniem | Tak, podać
27 | Regulacja głowicy skanującej pełna regulacja w trzech płaszczyznach specjalny uchwyt ułatwiający manipulowanie głowicą | Tak, podać
28 | Okulary ochronne 6 sztuk | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 12
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ergometr rowerowy
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Ergometr pionowy dla pozycji normalnej szt.1
4 | Parametry
5 | Sterowanie ręczne, z panelu sterującego | Tak, podać
6 | Wbudowane, zaprogramowane protokoły obciążenia | Tak, podać
7 | Sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy | Tak, podać
8 | Zakres obciążania od min. 15 do 600W (w odstępach co 5) | Tak, podać
9 | Zakres prędkości obrotowej od 20 do 120RPM | Tak, podać
10 | Wyrób medyczny klasy: MOD 93/42/EEC. Spełnia normę EN 957 Sprzęt SA | Tak, podać
11 | Odległość między pedałami min 190 mm | Tak, podać
12 | Wbudowany wyświetlacz LCD | Tak, podać
13 | Regulacja siodełka w pionie i w poziomie | Tak, podać
14 | Dźwignia zmiany biegów | Tak, podać
15 | Manualne sterowanie obciążeniem | Tak, podać
16 | Bardzo niska konstrukcja ułatwiająca wsiadanie osobom z deficytami zakresu ruchu w stawach kończyny dolnej | Tak, podać
17 | Wbudowane programy przynajmniej: Manual, Manual CD, Gear Selection, Test Cardio | Tak, podać
18 | Regulacja obciążenia: min-niezależne / zależne od prędkości | Tak, podać
19 | Zasilanie: 230 VAC, 50-60 Hz | Tak, podać
20 | Waga pacjenta min 180kg. | Tak, podać
21 | Waga ergometru max. 56 kg | Tak, podać
22 | Zintegrowane min. przednie kółka transportowe | Tak, podać
23 | Regulacja nachylenia kierownicy | Tak, podać
24 | Wymiary (Dł.xSzer.xWys.): 117x52x144 cm (+/-2cm) | Tak, podać
25 | Ergometr poziomy dla pozycji półleżącej szt.1
26 | Parametry
27 | Sterowanie ręczne, z panelu sterującego | Tak, podać
28 | Wbudowane, zaprogramowane protokoły obciążenia | Tak, podać
29 | Sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy | Tak, podać
30 | Zakres obciążania od min. 15 do 600W (w odstępach co 5) | Tak, podać
31 | Zakres prędkości obrotowej od 20 do 120RPM | Tak, podać
32 | Certyfikat medyczny 93/42/EWG, klasa IIa | Tak, podać
33 | Maksymalne obciążenie minimum 200 kg | Tak, podać
34 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 158 x 54 x 127cm (+/-2cm) | Tak, podać
35 | Waga urządzenia nie większa niż 75 kg | Tak, podać
36 | Pionowa, zmienna regulacja siedziska | Tak, podać
37 | Wbudowany wyświetlacz LCD | Tak, podać
38 | Niska pozycja startowa | Tak, podać
39 | Wbudowany odbiornik tętna | Tak, podać
40 | Układ napędowy: napęd pasowy | Tak, podać
41 | Regulacja obciążenia: min-niezależne | Tak, podać
42 | Dźwignia zmiany biegów | Tak, podać
43 | Komputer treningowy: Zegar Program treningowy Liczba kilometrów Prędkość Zużycie energii Monitorowanie tętna na pasie piersiowym 77 poziomów oporu 5 programów treningowych, w tym 1 sterowany tętnem | Tak, podać
44 | Uchwyt na butelkę | Tak, podać
45 | Odbiornik tętna i transmiter w zestawie | Tak, podać
46 | Wbudowane programy przynajmniej: Manual, Manual CD, Gear Selection, Cardio | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 13
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
WKG wirówka kończyn górnych
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych przeznaczony do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę. | Tak, podać
5 | Pojemność robocza niecki maksymalna ( do przelewu)- 48 l. (+/- 2l) Minimalna( zalane wszystkie dysze)- 43 l ( +/= 2l), niecka wanny wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak, podać
6 | Maksymalna tem. wody ciepłej na zasilaniu: | Tak, podać
- w cyklu ciągłym 45 stopni C
- krótkotrwale (< 1 min) 65 stopni C
7 | Czas napełniania niecki - ( do przelewu) - max 80 s | Tak, podać
8 | Czas opróżniania niecki po zabiegu- 45 s | Tak, podać
9 | Wydajność pompy wody - 345 l/min (=/- 10% | Tak, podać
10 | Wymiary (dł x szer. x wys.) 900 x 950 x 920 mm (+/- 10%) | Tak, podać
11 | Liczba dysz min 44 dysz kanałowych z kanałami doprowadzającymi wodę i powietrze wykonanymi z włókna szklanego i stanowiącymi integralną część niecki wirówki | Tak, podać
12 | Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho” | Tak, podać
13 | Wskazanie temp. wody w niecce | Tak, podać
14 | System powiadamiania o konieczności odkamieniania. | Tak, podać
15 | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki | Tak, podać
16 | System automatycznego napełniania | Tak, podać
17 | Regulacja intensywności masażu za pomocą pokrętła | Tak, podać
18 | 3 pozycje odpowiadające stopniom intensywności | Tak, podać
19 | Krzesło z aluminowa podstawą malowaną proszkowo, obrotowe, z oparciem, z regulowaną wysokością (odpowiadającą wygodnej pozycji pacjenta podczas zabiegu), na nodze zakopńczonej pięcioma gumowymi stópkami w celu unikniecia poślizgu. Oparcie i siedzisko wykonane z materiału wodoodpornego i łatwego do dezynfekcji - szt.1 | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 14
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
WKD wirówka kończyn dolnych.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi | Tak
5 | Niecka wanny wykonana z akrylu, wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak
6 | Pojemność zabiegowa 45-65l | Tak, podać
7 | Min 38 dysz powietrznych do hydromasażu | Tak, podać
8 | Elektroniczny panel sterowania | Tak, podać
9 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | Tak, podać
10 | System odkamieniania sterowany elektronicznie | Tak
11 | Prysznic ciepły | Tak, podać
12 | Czujnik temperatury wody | Tak
13 | Hydromasaż za pomocą strumienia wody o regulowanej sile | Tak, podać
14 | Czujnik temperatury wody | Tak, podać
15 | Czujnik poziomu wody | Tak, podać
16 | System automatycznego napełniania | Tak, podać
17 | System napowietrzania strumienia wody z regulacją | Tak, podać
18 | Pobór mocy max 1 kW. | Tak, podać
19 | Zasilanie 230v/50 Hz | Tak, podać
20 | Wymiary 980x900x620 mm (+/- 10%) | Tak, podać
21 | Krzesło z aluminowa podstawą malowaną proszkowo, obrotowe, z oparciem, z regulowaną wysokością (odpowiadającą wygodnej pozycji pacjenta podczas zabiegu), na nodze zakopńczonej pięcioma gumowymi stópkami w celu unikniecia poślizgu. Oparcie i siedzisko wykonane z materiału wodoodpornego i łatwego do dezynfekcji - szt.1 | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część VII
Poz. nr 15
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ramię C - jezdne
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz | Tak
5 | Moc generatora min 2,0 kW | Tak, podać
6 | Radiografia cyfrowa - Prąd radiografii cyfrowej min. 24mA | Tak, podać
7 | Układ minimalizujący dawkę przy skopi min 50% | Tak, podać
8 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV | Tak, podać
9 | Automatyka doboru parametrów skopi | Tak
10 | Skopia pulsacyjna w zakresie od 1 do minimum 20 pulsów/s | Tak, podać
11 | Prąd fluoroskpii min 20mA | Tak, podać
12 | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa | Tak
13 | Wymiary ogniska max 0,6 mm | Tak, podać
14 | Pojemność cieplna anody min 85 kHU | Tak, podać
15 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1100 kHU | Tak, podać
16 | Szybkość chłodzenia kołpaka 30 kHU/min | Tak, podać
17 | Szybkość chłodzenia anody min. 50 kHU/min | Tak, podać
18 | Było: Kolimator typu IRIS | Tak
Po zmianie: Kolimator do kolimacji koncentrycznej kołowy lub prostokątny
19 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak
20 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak
21 | Głębokość ramienia C - min. 68 cm | Tak, podać
22 | Było :Odległość kołpak – wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) - min. 86 cm | Tak, podać
Po zmianie : Odległość kołpak – wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) - min. 82 cm
23 | Było : Odległość SID min. 108 cm | Tak
Po zmianie : Odległość SID min. 102 cm
24 | Było : Zakres ruchu poziomego ramienia C - min. 22 cm | Tak, podać
Po zmiania : Zakres ruchu poziomego ramienia C - min. 20 cm
25 | Zakres ruchu pionowego ramienia C - min. 40 cm | Tak, podać
26 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak
27 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej - min. ± 220o | Tak, podać
28 | Było : Zakres ruchu orbitalnego min. 160o | Tak, podać | powyżej. 160o | 10
Po zmianie : Zakres ruchu orbitalnego min. 150o
29 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. ± 10stopni | Tak, podać
30 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak
31 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak
32 | Dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu lub rozdzielona funkcja sterowania kołami aparatu za pomocą dźwigni i blokowania hamulców | Tak
33 | Wielofunkcyjny programowalny pedał włączający promieniowanie oraz włącznik ręczny | Tak
34 | Było : Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak
Po zmianie : Uchwyt na detektorze lub w bezpośredniej bliskości cyfrowego detektora do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu.
35 | Rozmiar detektora min. 20cm x 20cm | Tak, podać | powyżej ( 20cm x 20cm) | 10
36 | Było : Ilość pól wzmacniacza obrazu min. 3 | Tak, podać
Po zmianie ; Ilość pól cyfrowego detektora min. 3
37 | Cyfrowy detektror obrazowy o rozdzielczości min. (2000x 2000 pikseli) | Tak, podać | powyżej (2000x2000) | 10
38 | Wielkość piksela max 120 mikronów | Tak, podać | poniżej 110 mikronów | 10
39 | Detektor 16 bit | Tak
40 | Było : Zakres dynamiki detektora 95dB | Tak
Po zmianie : Zakres dynamiki detektora min 95dB
41 | Monitory umieszczone na wspólnym wózku z ramieniem C | Tak/Nie | Tak | 10
42 | Dwa monitory o przekątnej min 19”, kontrast min 800:1, luminacja min. 800cd/m2 | Tak
43 | Było : Kąt widzenia min. 175o | Tak, podać
Po zmianie : Kąt widzenia min. 170o
44 | Wyjście sygnału video typu TV OUT, oraz DVI | Tak
45 | Było ; Zapis obrazów poprzez port USB – w formacie umożliwiającym odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez dodatkowego oprogramowania, TIFF, JPG, DICOM 3,0 | Tak
Po zmianie ; Zapis obrazów poprzez port USB – w formacie umożliwiającym odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez dodatkowego oprogramowania, TIFF, DICOM 3,0
46 | Funkcja automatycznego zapamiętywania ostatnich obrazów | Tak
47 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak
48 | ZOOM min x 4 | Tak, podać
49 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze | Tak
50 | System sterylnego obłożenia całego ramienia C, 20szt. | Tak
51 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak
52 | Było : Oprogramowanie ortopedyczne z funkcją doboru parametrów ekspozycji i redukcji ilości impulsów generatora | Tak
Po zmianie : Oprogramowanie ortopedyczne z funkcją doboru parametrów ekspozycji i redukcji ilości impulsów generatora lub algorytm automatycznie dobierający dawkę kontrast i jasność obrazu badanego obszaru
53 | Funkcja cine min 8 obr/s | Tak
54 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki | Tak
55 | Było : Monitor lub panel dotykowy z wyświetlaczem znajdujący się co najmniej na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z podglądem obrazu bieżącego, obrót monitora dotykowego w zakresie min. 360 stopni. | Tak
Po zmianie : Monitor lub panel dotykowy z wyświetlaczem znajdujący się co najmniej na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z podglądem obrazu bieżącego, obrót monitora dotykowego w zakresie min. 360 stopni lub Panel dotykowy z wyświetlaczem znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programowania aparatu z podglądem obrazu bieżącego, obrót monitora dotykowego w obie strony aparatu.
56 | Było : Archiwizacja badań pacjentów na CD-R / DVD w standardzie DICOM 3.0 na nagrywarce niededykowanej ogólnodostępnej | Tak
Po zmianie : Archiwizacja badań pacjentów na CD-R / DVD w standardzie DICOM 3.0 na nagrywarce wbudowanej w ramieniu C lub wózku z monitorami.
57 | Port USB | Tak
58 | Automatyczne dogrywanie na USB programu przeglądarki DICOM | Tak
59 | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje: DICOM STORE, STORE COMMITMENT, Worklist, Query | Tak
60 | Archiwizacja na serwerach szpitala (złącze RJ 45) – serwer PACS | Tak
61 | Pozycjoner laserowy co najmniej od strony dedetktora oraz monobloku. | Tak
62 | Było : Waga urządzenia <320kg | Tak
Po zmianie : Waga ramienia C <320kg
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 16
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Generator wysokiej częstotliwości
5 | Moc wyjściowa generatora min 65 [kW] | Tak, podać
6 | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora – min. 3 komór jonizacyjnych | Tak, podać | powyżej 4 komór | 10
7 | Zakres napięć lampy min w przedziale 40 – 150 [kV] | Tak, podać
8 | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,5 – 600 [mAs] | Tak, podać
9 | Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10 – 800 mA | Tak, podać
10 | Było : Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 6 s | Tak, podać
Po zmainia : Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 5 s
11 | Technika 1,2 i 3-punktowa | Tak
12 | Możliwość programowania indywidualnych ustawień aparatu (układu lampa –detektor) pod różnymi kątami | Tak/Nie | Tak | 10
13 | Ustawialne programy anatomiczne minimum 500 | Tak
14 | Zawieszenie lampy RTG
15 | Było : Lampa RTG oraz detektor zawieszone na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie, podwieszonych pod sufit | Tak
Po zmianie : Lampa RTG oraz detektor zawieszone na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie, podwieszonych pod sufit lub alternatywne rozwiązania takie jak np.: Co najmniej lampa RTG zawieszona na kolumnie sufitowej poruszającej się poprzecznie, wzdłużnie i pionowo, oraz obrót lampy wokół osi pionowej i poziomej.
16 | Jednoczesny obrót wokół osi pionowej min.+/-200° kolumn teleskopowych z lampą i detektorem | Tak / Nie | Tak | 10
17 | Możliwość wykonania zdjęć osiowych po obu stronach pacjenta, np. dwóch stawów biodrowych (lewy i prawy) bez przemieszczania (obracania) pacjenta na stole | Tak
18 | Było : Tryb Auto SID – automatyczne utrzymywanie zadanej odległości SID podczas ruchu detektora w pionie i poziomie | Tak
Po zmianie : Tryb Auto SID – automatyczne utrzymywanie zadanej odległości SID podczas ruchu detektora w pionie i poziomie lub alternatywnie Tryb Auto SID – automatyczne utrzymywanie zadanej odległości SID podczas ruchu detektora w pionie
19 | Auto-pozycjonowanie – automatyczne pozycjonowanie lampy, detektora | Tak
20 | Tryb Auto-Tracking – automatyczne śledzenie ruchów detektora przez lampę RTG oraz lampy RTG przez detektor | Tak
21 | Było : Dodatkowa obsługa trybu Auto-Tracking przy użyciu pilota | Tak
Po zmianie : Pkt 21 wykreślono.
22 | Było : Regulowana płynnie, programowalna odległość SID w zakresie min. 100 – 195 cm | Tak, podać
Po zmianie : Programowalna odległość SID w zakresie min. 115 – 195 cm
23 | Możliwość wykonania zdjęcia np. rzepki pacjentowi leżącemu na stole promieniem od dołu bez wyjmowania detektora | Tak
24 | Urządzenia wyposażone w funkcję Stichingu z automatycznym pozycjonowaniem się lampy i detektora – łączenie zdjęć kości długich min. 4 zdjęcia dostępna przy statywie płucnym | Tak, podać
25 | Podświetlenie zawieszenia sufitowego lampy RTG z regulacją natężenia światła oraz z automatycznym przyciemnianiem się podczas kolimacji | Tak/Nie | Tak | 10
26 | Ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz o przekątnej min.8”umieszczony na obudowie lampy RTG | Tak, podać
27 | Było : Wyświetlanie na dotykowym wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG parametrów takich jak: SID, kąt obrotu lampy, dane pacjentaoraz program anatomiczny | Tak, podać
Po zmianie : Wyświetlanie na dotykowym wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG parametrów min takich jak: SID, kąt obrotu lampy, dane pacjenta oraz program anatomiczny
28 | Wyświetlane komunikaty na wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG w j. polskim oraz pozostają zawsze w pozycji pionowej niezależnie od kąta obrotu lampy | Tak
29 | Dodatkowy monitor min. 21” w sali badań mocowany na ścianie w celu ułatwienia technikowi kontroli parametrów, wyświetlający min.: rodzaj ogniska, SID, kąt obrotu lampy i detektora, dane pacjenta, program anatomiczny | Tak/Nie | Tak | 10
30 | Sterowanie wszystkimi ruchami w osi X, Y, Z lampy oraz detektora za pomocą jednego przycisku lub joysticka | Tak/Nie | Tak | 10
31 | Możliwość wykonania zdjęcia na stole oraz zdjęcia płucnego w pozycji stojącej pacjenta za pomocą jednego detektora bez jego przekładania. | Tak
32 | Lampa RTG
33 | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora | Tak
34 | W pełni automatyczny kolimator z oświetleniem typu LED pola promieniowania | Tak
35 | Cyfrowe wyświetlanie pomiaru odległości SID na panelu dotykowym przy obudowie lampy, również przy zdjęciach np. z detektorem wyjętym np. na stół, na podłogę | Tak/Nie | Tak | 10
36 | Było : Wbudowana, programowana filtracja z funkcją automatyczną zmiana filtra (Cu, Al) bez ingerencji operatora | Tak
Po zmianie : Wbudowana, programowana filtracja z funkcją automatyczną zmiana filtra (Cu lub Al) bez ingerencji operatora
37 | Lampa RTG z wirującą anodą min. 9000 obr / min | Tak, podać
38 | Pojemność cieplna anody min 300kHU | Tak, podać
39 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1500 kHU | Tak, podać
40 | Było : Zmotoryzowany obrót lampy wokół osi poziomej min. + 45stopni /- 180 stopni | Tak, podać
Po zmianie : Obrót lampy wokół osi poziomej w łacznym zakresie min. 225 stopni
41 | Małe ognisko: max 0,6 | Tak, podać
42 | Duże ognisko: max 1,2 | Tak, podać
43 | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | Tak
44 | Stół RTG
45 | Stół stacjonarny – mocowany do podłogi, lub mobilny | Tak, podać
46 | Było : Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu w zakresie min. 63 cm – 101 cm | Tak, podać
Po zmianie : Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu w zakresie min. 63 cm – 95 cm
47 | Stół z pływającym blatem | Tak
48 | Ruch poprzeczny i wzdłużny blatu stołu | Tak
49 | Automatyczne centrowanie się blatu stołu do pozycji „zero” po ruchu wzdłużnym i poprzecznym | Tak/Nie | Tak | 10
50 | Było : Zmotoryzowany ruch pionowy detektora pod blatem stołu RTG w zakresie min. 20 cm | Tak, podać
Po zmianie : Pkt 50 wykreślono.
51 | Blat stołu wykonany całkowicie z włókna węglowego | Tak
52 | Długość blatu min. 215 cm | Tak, podać
53 | Szerokość blatu min. 65 cm | Tak, podać
54 | Było : Max obciążenie przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu min. 240 kg | Tak, podać
Po zmianie : Max obciążenie min. 240 kg
55 | Materac dla pacjenta | Tak
56 | Przycisk ręczny lub nożny sterujący ruchem pływającego blatu | Tak
57 | Statyw płucny
58 | Możliwość wykonania zdjęcia płucnego w pozycji stojącej | Tak
59 | Uchwyty do rąk pacjenta przy zdjęciach płucnych | Tak
60 | Zmotoryzowany ruch detektora w pionie | Tak, podać
61 | Minimalna odległość środka detektora od podłogi 40 cm | Tak, podać | poniżej 40 cm | 10
62 | Było : Zmotoryzowany obrót detektora wokół osi poziomej +/- 120 stopni | Tak, podać
Po zmianie :Zmotoryzowany obrót detektora wokół osi poziomej +/- 120 stopni lub Obrót detektora (lub stolika statywu) wokół osi poziomej w zakresie min -20 / + 90 stopni
63 | Hamulce elektryczne wszystkich ruchów detektora i lampy | Tak, podać
64 | Detektor bezprzewodowy
65 | Detektor bezprzewodowy typu „ flat panel” | Tak
66 | Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt. | Tak, podać
67 | Było : Ładowarka do jednoczesnego ładowania 2 akumulatorów detektora | Tak, podać
Po zmianie : Ładowarka do jednoczesnego ładowania min 2 akumulatorów detektora lub doładowanie akumulatora detektora w szufladzie stołu.
68 | Model i typ detektora | Tak, podać
69 | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | Tak
70 | Było : Pole obrazowe detektora min. 34cm x 42cm (+/- 0,5cm) | Tak, podać
Po zmianie : Pole obrazowe detektora min. 34cm x 42cm (+/- 1 cm)
71 | Było : Wielkość piksela max. 125 mikronów | Tak, podać | poniżej 125 mikronów | 10
Po zmianie : Wielkość piksela max. 150 mikronów
72 | Było : Rozdzielczość detektora min. 11 MP | Tak, podać | powyżej 15 MP | 10
Po zmianie : Rozdzielczość detektora min. 6 MP
73 | Było : Rozdzielczość liniowa min. 3,9 lp/mm | Tak, podać | powyżej 4,8 lp/mm | 10
Po zmianie : Rozdzielczość liniowa min. 3,4 lp/mm
74 | Było : Grubość detektora max 16 mm | Tak, podać
Po zmianie : Grubość detektora max 20 mm
75 | Waga detektora max. 3,8 kg z baterią | Tak, podać
76 | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | Tak, podać
77 | Wskaźnik poziomu naładowania baterii na obudowie detektora | Tak
78 | Detektor stały (przewodowy)
79 | Detektor typu „ flat panel” ( model i typ) | Tak, podać
80 | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | Tak
81 | Pole obrazowe detektora min. 42cm x 42cm (+/- 0,5cm) | Tak, podać
82 | Było : Wielkość piksela max. 125 mikronów | Tak, podać | poniżej 125 mikronów | 10
Po zmianie : Wielkość piksela max. 150 mikronów
83 | Było : Rozdzielczość detektora min. 11 MP | Tak, podać | powyżej 15 MP | 10
Po zmianie : Rozdzielczość detektora min. 8 MP
84 | Było : Rozdzielczość liniowa min. 3,9 lp/mm | Tak, podać | powyżej 4,8 lp/mm | 10
Po zmianie : Rozdzielczość liniowa min. 3,4 lp/mm
85 | Było : Grubość detektora max 16 mm | Tak, podać
Po zmianie : Pkt 85 wykreślono.
86 | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | Tak, podać
87 | Łatwo wyjmowane (bez użycia narzędzi) kratki przeciwrozproszeniowe,min. 2 szt. | Tak, podać
88 | Stacjonarna konsola operatora
89 | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektora i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania. | Tak/Nie | Tak | 10
90 | Pełne oprogramowanie konsoli operatora w j. polskim | Tak
91 | Komputer typu PC o parametrach dedykowanych przez producenta aparatu | Tak, podać
92 | Wspólna, jedna konsola do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem i zarządzania obrazami | Tak, podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 160
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 17
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
RTG przyłóżkowy
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Zasilanie 230V+/- 10% ze standardowego gniazdka sieciowego 230V/ 10A | Tak
5 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieci zasilającej | Tak
6 | Moc generatora min 30 kW | Tak
7 | Generator typu HF zintegrowany z konsolą technika | Tak
8 | Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny pracujący w technice radiografii cyfrowej bezpośredniej z bezprzewodowym detektorem, możliwością wykonywania ekspozycji bez podłączenia do sieci zasilającej i zmotoryzowanym ruchem jezdnym (napęd zasilany z akumulatorów) | Tak
9 | Zakres mAs max. mAs ≥ 300 mAs | Tak
10 | Było : Zakres mAs min. mAs ≤ 0,1 mAs | Tak
Po zmianie : Zakres mAs min. mAs ≤ 0,32 mAs
11 | Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 400 mA | Tak
12 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak
13 | Zakres napięciowy ≥ 40 – 150 kV | Tak
14 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 2 ms | Tak
15 | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji za pomocą dotykowego monitora LCD konsoli technika | Tak
16 | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m oraz bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. | Tak
17 | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż ±130° | Tak
18 | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej nie mniejszy niż ±270° | Tak
19 | Zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż +90° do -10° | Tak
20 | Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥200cm | Tak
21 | Minimalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≤ 70cm | Tak
22 | Zakres ruchu lampy w poziomie ≥53cm | Tak
23 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | Tak
24 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak
25 | Pojemność cieplna obudowy lampy ≥ 1,25 MHU | Tak | powyżej 1,25 MHU | 10
26 | Wielkość małego ogniska ≤ 0.6mm | Tak
27 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1.2mm | Tak
28 | Zakres kątów obrotu kolimatora nie mniejszy niż ±90° | Tak
29 | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | Tak
30 | Wbudowany lub zamontowany na szynach kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z DICOM | Tak
31 | Było : Ręczny wybór 4 możliwości filtracji dodatkowej (włączenie filtracji bez zasłaniania oświetlenia pola ekspozycji):bez filtracji,0.1mm Cu+1mm Al., 0.2mm Cu+1mm, Al1mm Al | Tak
Po zmianie : Ręczny wybór 4 możliwości filtracji dodatkowej (włączenie filtracji bez zasłaniania oświetlenia pola ekspozycji):bez filtracji,0.1mm Cu+1mm Al., 0.2mm Cu+1mm, Al1mm Al. lub Filtracja dodatkowa zintegrowana w kolimatorze lub wkładana w szyny kolimatora
32 | Detektor cyfrowy bezprzewodowy wykonany w technologii cezowej | Tak
33 | Producent, model/ typ | Tak
34 | Rozmiar powierzchni aktywnej detektora 35x43 cm ± 1cm | Tak
35 | Rozmiar pojedynczego piksela ≤150 µm | Tak | poniżej 150 µm | 10
36 | Było : Liczba pikseli matrycy obrazowej detektora ≥ 7 000 000 | Tak
Po zmianie : Liczba pikseli matrycy obrazowej detektora ≥ 6,6 MP
37 | Było : Rozdzielczość ≥ 3,5 Lp/mm | Tak
Po zmianie : Rozdzielczość ≥ 3,4 Lp/mm
38 | DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 65 % zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 0 Lp/mm | Tak
39 | Przetwarzanie przetwornika detektora ≥14 bitów | Tak
40 | Głębokość bitowa przesyłanego obrazu ≥12 bitów | Tak
41 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 150 kg | Tak
42 | Konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu na poziomie spełniającym wymogi normy min. IP57 | Tak
43 | Ciężar detektora ≤3.4kG | Tak
44 | Było : Rozmiary zewnętrzne detektora zgodne z normą ISO4090 dla kasety 35x43 umożliwiające wykorzystanie detektora w standardowych szufladach w stołach posiadanych w Zakładzie Radiologii stacjonarnych aparatów rtg | Tak
Po zmianie : Pkt 44 wykreślono.
45 | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17', i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu. | Tak | powyżej 17' | 10
46 | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak
47 | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100Mbit/s | Tak
48 | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM WORKLIST | Tak
49 | Możliwość zarejestrowania przez technika w przypadku awarii systemu szpitalnego RIS (bez konieczności interwencji serwisu lub informatyka) pacjenta i badania z konsoli technika | Tak
50 | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3 000 obrazów o pełnej rozdzielczości | Tak
51 | Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorze ≤ 4s | Tak
52 | Możliwość zmiany danych pacjenta po ekspozycji | Tak
53 | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak
54 | Usuwanie obrazu kratki | Tak
55 | Możliwość przypisywania do poszczególnych projekcji zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | Tak
56 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. L/R, zdjęcie AP) | Tak
57 | Regulacja okna, jasności i kontrastu obrazów | Tak
58 | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe – automatyczne i ręczne z możliwością zmiany powierzchni | Tak
59 | Możliwość obracania obrazu o dowolny kąt | Tak
60 | Możliwość powiększania obrazu | Tak
61 | Możliwość kalibracji liniowej pozwalającej na wykonywanie pomiarów w jednostkach rzeczywistych | Tak/ Nie | Tak | 10
62 | Inwersja obrazu (pozytyw/negatyw) | Tak
63 | Możliwość wprowadzenia w dowolnym miejscu obrazu opisów tekstowych oraz elektronicznych markerów z możliwością ich definiowania przez użytkownika | Tak
64 | Możliwość pomiarów długości, kątów. | Tak
65 | Możliwość generowania histogramu dla obrazu | Tak
66 | Wyświetlanie obrazu badania w trybie pełnoekranowym | Tak
67 | Było : Możliwość prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na techników wykonujących badania | Tak
Po zmianie : Pkt 67 wykreślono.
68 | Możliwość prowadzenia statystyk dotyczących ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących badanie | Tak
69 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów:Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS | Tak
70 | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak
71 | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | Tak
72 | Było : Obsługa standardu kodowania polskich znaków diakrytycznych stosowanego w systemie informatycznym Zamawiającego. | Tak
Po zmianie : Pkt 72 wykreślono.
73 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie imienia i nazwiska pacjenta, identyfikatora pacjenta, daty wykonania badania | Tak
74 | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, robota nagrywającego płyty CD/DVD | Tak
75 | Możliwość zapisania obrazów pacjentów w formacie DICOM na nośniku USB | Tak
76 | Możliwość awaryjnego wykonania badania bez detektora na kasecie cyfrowej CR | Tak
77 | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa | Tak
78 | Było : Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | Tak
Po zmianie : Pkt 78 wykreślono.
79 | Dedykowane oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej | Tak/Nie | Tak | 10
80 | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | Tak/Nie | Tak | 10
81 | Wskaźnik naładowania akumulatora w detektorze na konsoli technika | Tak
82 | Wskaźnik siły sygnału połączenia bezprzewodowego z detektorem na konsoli technika | Tak
83 | Zdalna diagnostyka i możliwość zdalnego serwisowania aparatu w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych. | Tak
84 | Było : Oprogramowanie spełniające wymogi IHE – Scheduled Workflow, Patient Information Recociliation, Portable Data for Imaging | Tak
Po zmianie : Pkt 84 wykreślono.
85 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych oraz wymiany danych przez port USB bez zalogowania do aparatu w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. | Tak
86 | Brak możliwości wykonania ekspozycji bez zalogowania do aparatu | Tak
87 | Było : Kolorowy monitor dotykowy zintegrowany w kołpaku lampy o przekątnej min. 8” i rozdzielczości min. 800x600 pikseli umożliwiający obsługę aparatu w zakresie: wybór i zmiana parametrów generatora, podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie, wybór pacjenta z listy pacjentów uzyskanych z systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM Worklist | Tak
Po zmianie : Pkt. 87 wykreślono
88 | Napęd umożliwiający zmotoryzowaną jazdę do przodu i do tyłu oraz skręt | Tak
89 | Było : Niezależny napęd prawego i lewego koła napędowego za pomocą oddzielnych silników | Tak
Po zmianie : Pkt 89 wykreślono.
90 | Maksymalna prędkość aparatu ≥4km/h | Tak
91 | Maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża podczas ruchu zmotoryzowanego nie mniejsze niż 5° | Tak
92 | Odległośc możliwa do przejechania aparatem podeczas ruchu zmotoryzowanego bez doładowania akumulatorów ≥ 3 500 metrów. | Tak
93 | Czas pracy aparatu bez połączenia z siecią zasilającą (przy założeniu wykonywania w ciągu godziny nie mniej niż 20 ekspozycji o parametrach 70kV, 20mAs) ≥3 godziny | Tak
94 | System antykolizyjny zatrzymujący napęd aparatu po napotkaniu przeszkody z przodu lub z boku | Tak
95 | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie umożliwiający zatrzymanie napędu i wyłączenie generatora | Tak
96 | Możliwość przemieszczania aparatu z wyłączonym napędem przez pojedynczą osobę | Tak
97 | Możliwość przemieszczania aparatu bez wyłączania stacji technika | Tak
98 | Było : Zachowanie stabilności aparatu ustawionego na poziomej powierzchni z kółkami na wprost przy pociągnięciu za uchwyty lampy z siłą 20 kG w dowolnym kierunku dla dowolnej pozycji ramienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do spełnienia wymaganego parametru Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin sprzętu tj. wezwania Wykonawcy do prezentacji aparatu w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym , nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w celu weryfikacji spełnienia parametru. | Tak
Po zmianie : Pkt 98 wykreślono.
99 | Maksymalna długość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm | Tak
100 | Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej ≤65cm | Tak
101 | Było : Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤150cm | Tak
Po zmianie : Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤160cm
102 | Maksymalny ciężar aparatu ≤600kg | Tak
103 | Dostawa wraz z urządzeniem licencji DICOM C Store, DICOM MWL, DICOM Q/R | Tak
104 | Konfiguracja urządzenia w zakresie komunikacji DICOM z posiadanymi przez Zamawiającego systemami RIS (obsługa list roboczych) i PACS (przesyłanie SEND i pobieranie badań QUERY). | Tak
105 | Wykonanie wymaganych prawem testów odbiorczych i specjalistycznych aparatu rtg. | Tak
106 | 2 szt. fartuchów ochronnych o rozmiarze L – przednia osłona na całej długości o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym | Tak
107 | 2 szt. półfartuchów do ochrony gonad i dolnej części ciała z zapięciem biodrowym o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb w rozmiarze 37x45cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym | Tak
108 | 2 szt. osłon na tarczycę typu śliniak bezołowiowych o rozmiarze L o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym | Tak
109 | Podstawka umożliwiająca wykonanie zdjęcia pionowego stopy pacjenta w pozycji stojącej pod obciążeniem całym ciężarem ciała | Tak
110 | Autoryzowany serwis producenta w Polsce | Tak
111 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak
112 | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje: DICOM STORE, STORE COMMITMENT, Worklist, Query | Tak
113 | Archiwizacja na serwerach szpitala (złącze RJ 45) – serwer PACS | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 60
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część VIII
Poz. nr 18
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Łóżka z materacami
Ilość sztuk: 18
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Łóżko z zasilaniem elektrycznym 230 V, 50 Hz wyposażone w diodową sygnalizacją włączenia do sieci oraz w alarm dźwiękowy nie włączonej centralnej blokady hamulca w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla lub gniazdka. | Tak, Podać | alarm blokady hamulca | 10
5 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii. Łóżko wyposażone w min. dwa akumulatory w tym jeden wyłacznie do zasilania elektrycznego CPR. | Tak, Podać
6 | Długość zewnętrzna łóżka – 2180 mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 20 cm | Tak,Podać | wydłużenie leża powyżej 20 cm | 10
7 | Prześwit pod dolna ramą leża w każdym jej punkcie min 150 mm dla umożliwienia współpracy z mobilnymi podnośnikami pacjenta oraz innymi mobilnymi urzadzeniami przyłóżkowymi jak RTG, USG itp. | Tak, Podać
8 | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi – 970 mm (+/-30mm). | Tak,Podać
9 | Szerokość leża pod materac min 900 mm. Segmenty leża wyposażone w regulowane klamry przytrzymujace materac co umozliwia ręczne dopasowanie szerokości materaca zapobiegając zakleszczeniu się pacjenta miiędzy materacem a barierkami bocznymi. | Podać
10 | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych lub na systemie ramion wznoszących w układzie trapezowym. | Tak, Podać
11 | Podstawa łóżka bez widocznych kabli, silników, siłowników itp. Podstawa łóżka o otwartej kontrukcji lub przykryta osłoną z tworzywa sztucznego łatwą do dezynfekcji bez miejsc trudnodostepnych gdzie może gromadzic się brud. | Tak, Podać
12 | Leże łóżka wypełnione sztywnymi panelami z wytrzymałego tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji z mozliwością szytbkiego zdjęcia i założenia bez uzycia narzędzi. Panele wykonane z tworzywa HPL o grubości min. 6 mm lub innego wytrzymałego tworzywa. | Tak, Podac | płyta HPL | 10
13 | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu których łączna waga nie przekracza 5 kg. | Tak, Podać
14 | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża. Górna krawędź stałego szczytu na wysokości max 1000 mm od poziomu podłogi. | Tak, Podać
15 | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. | Tak, Podać
16 | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku lub za pomocą dwóch blokad będących jednocześnie wieszakami na zdjęty szczyt. | Tak, Podać | dwie blokady z funkcją wieszaka na szczyt | 10
17 | Barierki dzielone podwójne , tworzywowe poruszające się z segmentami leża ze zintegrowanymi sterownikami wszystkich finkcji elektrycznych łóżka od strony zewnętrznej dla personelu medycznego a od strony wewnętrznej dla pacjenta zgodne z normą o kontrukcji łózek szpitalnych PN-EN 60601-2-52 | Tak, Podać
18 | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową oraz wyposażone w wskażnik pozycji bioder dla prawidłowego pozycjonowania pacjenta na leżu | Tak, Podać | pozycjoner bioder | 10
19 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami i dedykowanymi przyciskami uruchamiającymi regulację wysokości oraz pozycję wejściowa i wyjściową służące jako wsparcie dla pionizowanych pacjentów. | Tak, Podać
20 | Łózko wyposażone w tzw. inteligentne podświtlenie dwukolorowe leża lub inny system informujący o osiagnięciu pozycji wysokości minimalnej, który minimalizuje skutki tzw. upadków z łóżka. | Tak, Podać | Podświetlenie dwukolorowe | 10
21 | Barierki boczne wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kątowe z wykorzystaniem kolorowej cieczy lub tzw kulki metalowej, informujące o : - uzyskaniu kąta oparcia pleców 30 stopni - uzyskaniu kata oparcia pleców 45 stopni | Tak, Podać
22 | Sterowanie wszystkich funkcji elektrycznych łóżka przy pomocy: - podświetlanych wbudowanych paneli sterujących z przyciskami membranowymi w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu lub kombinacji podświtlanych paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętreznej i wewnetrznej i panelu sterowniczego zawieszanego na szczycie od strony nóg, - jeden przycisk do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, pozycji egzaminacyjnej, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, | Tak, Podać
23 | Łożko z funkcja elektrycznego CPR dostepnego z jednego przycisku w tym samym kolorze co dzwignia fukcji manulanej CPR na panelu strowniczym uruchamiającego sekwencję elektrycznej regulacji łóżka z dowolnej pozycji do pozycji leżącej Trendelenburga w minimalnej wysokości do podjęcia reanimacji. Szybkosć tej regulacji przyspieszona w stosunku do prędkości pozostałych regulacji elektrycznych. | Tak, Podać
24 | Panel sterowniczy wyposażony w osobny przycisk włączenia dodatkowego podświetlenia nocnego lub podświetlenie aktywowane automatycznie. | Tak, Podac | osobny przycisk | 10
25 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 40 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Tak, Podać
26 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70° +/- 5° | Tak,
27 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30° +/- 5° | Tak,
28 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w panelach. Autoregresja segmentu oparcia pleców tj. cofanie się dolnej krawędzi oparcia pleców w kieruku szczytu od strony głowy pacjenta o min 100 mm. Wymagany specjalny mechanizm cofający segment oparcia pleców do tyłu i do góry co zapobiega łacznie z funkcją autokontur przesuwaniu się pacjenta w kierunku szczytu od strony nóg w trakcie unoszenia segmentu oparcia. | Tak, Podać | autoregresja segmentu oparcia pleców ≥120mm | 10
29 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20° (+/- 4°) | Tak, Podać
30 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 4º) | Tak, Podać
31 | Wskażnik kąta nachylenia pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | Tak/Nie | Tak | 10
32 | Łóżko wyposażone w elestyczne i sprężynujące narożne zderzaki ochronne w każdym rogu - krążki odbojowe. | Tak,Podać
33 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej | Tak, Podać
34 | Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak, Podać
35 | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak, Podać
36 | Maksymalny poziom głośności pracy siłowników elektrycznych w trakcie regulacji elektrycznych łóżka zapewniający ciszę w salach chorych max. 40 dB | Tak, Podać | poziom głośności<40 dB | 10
37 | Łózko wyposażone w system sterowania segmentem oparcia pleców i segmentem uda zapobiegający powastawaniu niebezpiecznej dla pacjenta kompresji w obrembie jamy brzusznej. Dopuszczalny kąt max 90 stopni. | Tak, Podać
38 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak
39 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak
40 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150 mm antystatyczne bez widocznej osi obrotu gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. | Tak
41 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 220kg. | Tak
42 | Dodatkowe 5-te koło na wyposażeniu min.5 szt łóżek. | Tak, Podać
43 | Waga łóżka poniżej 150 kg | Tak, Podać
44 | Łóżko wyposażone w alarm rozładowanego akumulatora zasilającego. | Tak, Podać
45 | Wyposażenie 12 szt. łóżek: - barierki boczne dzielone - wieszak do kroplówki - wysuwana spod leża pólka na pościel - listwa z tworzywowymi uchwytami na zawieszanie worków urologicznych min. 2 haki na stronę | Tak, Podać
46 | Materac do 16 szt. łóżek zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową do II stopnia. Materac wykonany z wysokiej jakości niepalnej pianki poliuretanowej kładziony bezpośrednio na ramę leża łóżka o grubości min 150 mm szerokości min 850 mm oraz długości min 1980 mm dopasowany do leża łóżka. Materac cechujący się paroprzepuszczalnością, wodoodpornością, przeciwbakteryjny, bakteriostatyczny i grzybostatyczny, łatwy w utrzymaniu czystości i w czyszczeniu. MAterac podzielony na trzy strefy poziomo ciętej pianki zapewniający redystrybucję nacisku dla pacjenta o wadze 86 kg na powierzchni styku min 80 % poniżej 30 mmHg. Materac elestyczny zawsze dopasowany do leża także w pozycji krzesła kardiologicznego. Materac spełniający wymogi normy niepalnosci PN-EN 597-1 i 2. | Tak podać
47 | Wyposażenie 6 szt. łóżek: - barierki boczne dzielone - rama ortopedyczna specjalistyczna profesjonalna wykonana z aluminium lub innego metalu lekkiego, której ciężar własny minimalnie wpływa na zmniejszenie faktycznego minimalnego wymaganego bezpiecznego obiążenia roboczego łóżka. Konstrukcja ramy elastyczna (ruchoma) dostosowana do łóżek ze stałym nieruchomym szczytem od strony głowy pacjenta, która uwzględnia zmiany kąta nachylenia względem siebie cześci ramy mocowanej od strony głowy oraz nóg pacjenta w trakcie wszystkich regulacji elektrycznych łóżka bez żadnych ograniczeń. Na wyposażeniu ramy min. dwa uchwyty na rękę z płynną regulacją wysokości, min. 2 szt bloczków do każedej ramy oraz min 1 szt uchwyt kroplówki min 4 haki mocowany do jednej z nóg ramy. Rama dostosowana do modelu oferowanego łóżka. - wysuwana spod leża pólka na pościel, - listwa z tworzywowymi uchwytami na zawieszanie worków urologicznych min. 2 haki na stronę | Tak, Podać
48 | Materace terapeutycznego nadzoru dla stanowiska intensywnego nadzoru - 2 szt.
49 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | Tak, Podać
50 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga lub co trzecia | Tak, Podać
51 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | Tak, Podać
52 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża łóżka. Wysokość komór po napompowaniu min 15 cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. | Tak,Podac
53 | Wymiary materaca 86x203cm ±2,5cm | Tak, Podać
54 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg | Tak, Podać
55 | Materac automatycznie dostosowujący się do pozycji i wagi pacjenta. | Tak
56 | Materac wyposażony w pompę z zasilaniem awaryjnym akumulatorowym pozowalającym na ciągłą pracę materaca także w czasie transportu. Alarm niskiego stanu naładowania akumulatora. | Tak, Podać
57 | Materac wyposażony w min. 20 szt wymiennych komór z wizualnym oznaczeniem kolorystycznym komór przeznaczonych do strefy głowy, bioder i pięt. | Tak, Podac
58 | Materac wyposażony w technologię komora w komorze celem usztywnienia materaca na krawędziach przy wchodzeniu i wychodzeniu pacjenta z łóżka tak by pacjent nie "dobijał" do leża łóżka. | Tak/Nie | Tak | 10
59 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | Tak, Podać
60 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | Tak, Podać
61 | Pompa wyposażona w następujące funkcje : - natychmiastowego utwardzania powierzchni dla czynności pielęgnacyjnych i zmiany pościeli - wyciszenia alarmów - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - sygnalizacje prawidłowego trybu pracy, - funkcja wyboru trybu pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy naprzemienny, - regulacji twardości materaca - w zalezności od komfortu pacjenta - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu - alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - funkcję blokowania sterowania, - wskażnika serwisowego - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - zasilana 220-230V | Tak, podać
62 | Materac wyposażony w zawór CPR po uruchomieniu którego pompa wstrzymuje pracę do czasu zamknięcia zaworu. | Tak, Podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 110
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część IX
Poz. nr 19
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Łóżka intensywnej terapii z materacami terapeutycznymi
Ilość sztuk: 4
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy pacjenta. | Tak.
5 | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak.
6 | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej lakierowaniej proszkowo, z leżem opartym na systemie ramion wznoszących lub minimum trzech kolumnach cylindrycznych dla zapewnnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu, zgodnie z normą PN-EN 60601-2-52. | Tak, podać.
7 | Otwarta lub zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego konstrukcja podwozia łóżka. | Tak, podać.
8 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia od góry i z boku, łatwymi do mycia i dezynfekcji bez widocznych elementów metalowych. | Tak.
9 | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa PN- EN 60601-2-52. | Tak.
10 | Barierki boczne o wysokości 43 cm (+/- 2 cm) umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (czyli pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę. | Tak, podać.
11 | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. | Tak.
12 | Łóżko wyposażone w pozycjonery bioder pacjenta, do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek bocznych. | Tak/ Nie | Tak | 10
13 | Łóżko wyposażone od strony głowy pacjenta w tzw. pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu etc. | Tak
14 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze łóżka min. 270 kg. | Tak, podać. | obciążenie ≥ 290 kg | 10
15 | Łóżko wyposażone w system umożliwiający bezpieczne wykonywanie zdjęć RTG w odcinku klatki piersiowej pacjenta. | Tak.
16 | Pozycjonowanie kasety w obrębie pleców pacjenta z systemem naprowadzającym ustawienie kasety w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. | Tak.
17 | Kaseta RTG wsuwana z boku łóżka bez konieczności podnoszenia segmentu pleców. | Tak.
18 | Podstawa jezdna łóżka wyposażona w centralną, jednoczesną blokadę wszystkich kół w zakresie obrotów w okół własnej osi, a także toczenia się. System hamulcowy wyposażony w alarm niezaciągniętego hamulca centralnego, w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. | Tak.
19 | Łóżko wyposażone w pojedyńcze koła antystatyczne, bez widocznej osi obrotu, o średnicy min. 150 mm. | Tak, podać.
20 | Centralny system blokowania wszystkich czterech kół jezdnych i sterowania kierunkim jazdy, obsługiwany z obu stron łóżka pojedyńczą dźwignią nożną lub dźwigniami zlokalizowanymi w każdym narożniku łóżka. | Tak, podać.
21 | Wszystkie funkcje elektryczne łóżka sterowane z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z przyciskami membranowymi oraz od strony wewnętrznej dla pacjenta. Panele zewnętrzne z możliwością selektywnego blokowania wybranych funkcji elektrycznych. Dodatkowo sterowanie wysokością leża dostępne z pedału nożnego, zlokalizowanego obustronnie. Dopuszcza się dodatkowo centralny panel wieszany na szczycie od strony nóg. Wszystkie regulacje funkcji sterowania wagi oraz wyświetlacze zlokalizowane obustronnie w barierkach bocznych od strony zewnętrznej. | Tak, podać.
22 | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ pomiaru masy ciała pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku dzięki rozwiazaniu tzw. podwójnej ramy i zastosowaniu czujników tensonometrycznych pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną leża w minimum czterech punktach. | Tak, podać.
23 | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, segmentu podudzia, wydłużania segmentu podudzia oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga. | Tak, podać.
24 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci. | Tak.
25 | Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego, z diodowym indykatorem poziomu naładowania baterii. | Tak.
26 | Indykator diodowy lub inny, informujący o braku zasilania, poziomie naładowania akumulatora, konieczności wykonania czynności serwisowych, niezaciągniętym hamulcu. | Tak, podać.
27 | długość zewnętrzna łóżka – min. 2200 mm | Tak, podać.
28 | Funkcja elektrycznego przedłużenia leża o min. 200mm | Tak, podać.
29 | Szerokość zewnętrzna łóżka – max 1030mm | Tak, podać.
30 | Regulacja elektryczna wysokości leża, mierzona od poziomu podłogi do górnej płaszczycny segmentów leża bez materaca, w zakresie 400 mm do 900 mm (+/- 30mm) | Tak, podać.
31 | Łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych, realizowanych przy pomocy zintegrowanego materaca powietrznego lub za pomocą przechyłów całego leża. Funkcja przechyłów bocznych dostępna z indywidualnych przycisków lub z panelu dotykowego. Dodatkowo łóżko wyposażone w funkcje ciągłej rotacji bocznej wykonywanej w zaprogramowanym czasie. | Tak, podać.
32 | Łóżko wyposażone w funkcje ciągłej rotacji bocznej pacjenta dostępna z przycisków z zaprogramowanymi interwałami czasowymi lub programowana indywidualnie w minutach celem realizacji terapi płucnej. | Tak, podać.
33 | Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie przechyłu poniżej 0° w dowolną stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego | Tak.
34 | Łóżko wyposażone w system pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci z pod pacjenta, działajacy na styku powierzchi materaca ze skóra pacjenta, ograniczający macerację skóry. System działający mechanicznie, zintegrowany z materacem powietrznym lub w formie nakładki na materac. | Tak, podać.
35 | Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowany automatycznie lub za pomoca przycisku. Łóżko wyposażone w system informujący o osiągnięciu minimalnej wysokości leża | Tak, podać.
36 | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z możliwością przedstawienia zmian w czasie w formie wykresów na elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w barierki boczne. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. | Tak, podać.
37 | Wysoka precyzyjność pomiarów. Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g lub 500g. (Możliwość wyboru) | Tak, podać.
38 | Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian wagi elementów dodawanych i odejmowanych na leże, tak zwana funkcja autokompensacji masy ciała pacjenta. | Tak
39 | Alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta. | Tak
40 | Alarm poruszania się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi łóżka, jako zabezpieczenie przed upadkiem w czasie snu | Tak
41 | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelów sterowniczych wbudowanych w barierki boczne lub przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej | Tak, podać.
42 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga 14° (+/-2o) za pomocą przycisków zlokalizowaych w panelach lub z dotykowych paneli LCD. | Tak, podać.
43 | Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej kąta 30 i 45 stopni | Tak/ Nie | Tak | 10
44 | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. | Tak.
45 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak.
46 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku lub dźwigni nożnej. | Tak.
47 | Elektryczna pozycja mobilizacyjna- wyjściowa (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenie łóżka) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu LCD, wbudowanego w barierkę boczną | Tak.
48 | Elektryczna pozycja fotela wspomagająca funkcje oddychania, a także mobilizacje pacjenta (plecy pacjenta w pozycji wyprostowanej pionowej, segment uda odchylony w celu zniwelowania nacisku w odcinku jamy brzusznej, segment podudzia opuszczony w dół pionowo jak na krześle), możliwość podparcia przez pacjenta ramion oraz stóp (poprzez regulowany elektrycznie szczyt łóżka będący podpórką stop) w celu uruchomienia dodatkowych mięśni wspomagających oddychanie pacjenta | Tak.
49 | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak, podać.
50 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak.
51 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak.
52 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak.
53 | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców | Tak.
54 | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka | Tak.
55 | wyposażenie: | Tak, podać.
Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka
Materac powietrzny przeciwodleżynowy, opisany poniżej:
56 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszególnych komorach materaca nastepuje natychmiastowo i automatycznie uwzględnijąc rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta. | Tak.
57 | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór. | Tak, podać.
58 | Minimum trzy komory sekcji głowy pozostaja statyczne, tzw. funkcja poduszki. | Tak, podać.
59 | Materac wyposażony w funkcje natychmiastowego utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opieką nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 60 minut od aktywowania maksymalnego napompowania. | Tak, podać.
60 | Sterowanie funkcjami materaca umożliwia obniżenie lub zwiększenie ciśnienia w poszczególnych sekcjach materaca w zależności od komfortu pacjenta. Regulacja minimum w sekcji siedziska. | Tak, podać.
61 | Bezpieczne obciążenie terapeutyczne min. 200kg | Tak, podać. | obciążenie ≥ 220 kg | 10
62 | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka lub zintegrowaną w konstrukcji łóżka. | Tak, podać.
74 | Trzy tryby pracy materaca: | Tak, podać.
tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, możliwość symulacji materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły
tryb statyczny/pielegnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta,
tryb zmiennociśnieniowy 3:1 lub 2:1, polegający na naprzemiennym napompowaniu co trzeciej lub co drugiej komory w zaprogramowanym czasie, tak zwanych cyklach, np. 15 minut.
75 | Mechaniczna Funkcja CPR - możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji). Funkcja CPR uruchamiana poprzez naciśnięcie przycisku w sterowniku pompy lub barierce bocznej łóżka lub automatycznie po uruchomieniu dźwigni nożnej CPR łóżka. | Tak, podać.
75 | Materac dostosowujący automatycznie ciśnienie w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Dopuszcza się rozwiązania, w których można zaprogramować wagę pacjenta w celu skorzystania z zaprogramowanych fabrycznie modeli terapii przeciwodleżynowej. | Tak, podać.
75 | Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami | Tak
76 | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 20 cm. | Tak, podać.
77 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | Tak.
78 | Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna część pokrowca koloru białego, w celu szybkiej identyfikacji zabrudzeń przedostających się do środka, np. w przypadku przecięcia pokrowca. | Tak, podać
79 | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | Tak.
80 | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Klapy osłaniające zamek o wysokości minimum 10cm. | Tak, podać
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )